## Лист1
Техническая спецификация
№ | Наименование | Характеристика | Ед.изм. | Количество | Цена за единицу, тенге | Сумма тыс.тенге
1 | Облучатель-рециркулятор ультрафиолетовый бактерицидный «ДЕЗАР-4» | Предназначен для обеззараживания воздуха в присутствии людей для помещений II-V категории. Эффективность обеззараживания, не менее – 99,0 %. Производительность, не менее – 100 м3/час. Исполнение – передвижное. Электробезопасность - соответствие требованиям ГОСТ Р 50267.0-92 «Изделия медицинские электрические» для изделий класса II. Повышенная безопасность персонала – не требуется соединения с защитным заземляющим проводом стационарной проводки. Самофиксирующийся фильтровальный блок со сменным фильтром, устанавливающийся на корпус рециркулятора посредствам упругих фиксаторов-защелок. Фильтровальный блок состоит из защитной решетки рециркулятора с легкозаменяемым воздушным фильтром или комбинированным угольным фильтром посредствам самофиксирующейся решетки-фильтродержателя, без применения какого-либо инструмента. Фильтровальный блок доступен для химической дезинфекции методом протирания и погружения. Частицы размером более 10 мкм: оседающая пыль, пыльца, споры растений, плесень, высохшие дезсредсва, аэрозоли, сажа. Комплект сменных воздушных фильтров для фильтровального блока – 12 шт. Анестезирующие газы, антибиотики, пары кислот и щелочей, моющие, дезинфицирующие и стерилизующие средства, аммиак, гормональные средства, формальдегиды, фенолы, оксиды углерода (СО), азота (NO), растворители (толуол, ксилол), спирты, альдегиды и др. Комплект сменных комбинированных угольных фильтров для фильтровального блока - 3 шт. Срок службы фильтра 1 месяц. Напряжение питающей сети – 220±10% В. Потребляемая мощность – не более 60 Вт. Габаритные размеры в рабочем состоянии не более 1200х370х580 мм. Источник излучения (бактерицидная безозоновая ультрафиолетовая лампа) - 15 Вт TUV 15 W Philips или HNS 15 W OFR Osram, или LTC 15 W T8, Lighttech. Количество – 3 шт. Срок службы источников излучения – не менее 9000 часов. Фиксация отработанного времени источников излучения - цифровой счетчик, обнуление при замене источников излучения. 100 % предотвращение возможности выхода УФ-излучения конструкцией корпуса - лабиринтные экраны. Усиление бактерицидного эффекта источников излучения вследствие отражения УФ-излучения - зеркальное алюминиевое напыление поверхности камеры облучения. Сигнализация работоспособности источников излучения и системы прокачки воздуха - индивидуальная световая сигнализация выхода из строя (работоспособности) ультрафиолетовых ламп и вентиляторов. Сигнализация проведения профилактических работ (протирка источников излучения и камеры излучения от пыли, замена фильтров) – мигание цифрового счетчика каждые 200 часов работы. Ударопрочный корпус с возможностью влажной санитарной обработки - цельнолитой корпус из ударопрочного химически стойкого пластика, допускающий санитарную обработку любыми разрешенными в РК моющими и дезинфицирующими средствами. Гарантийный срок не менее 2 лет. Срок службы не менее 5 лет. | шт | 4 | 100000 | 400000
И.о. Председателя Правления_____________________________________________Куанышбекова Р.Т.
Зам. председателя Правления________________________________________ Мадалиев К.Н.
Зав. Отделением опер блока ________________________________________ Колесников А.Е.
Заведующий отделением ОАРиТ____________________________________________Ким И.А.
Поставка товаров осуществляется Поставщиком в течении 30 дней с момента подачи заявки Заказчиком