## Лист1
№ | Наименование | Техническая спецификация | Количество | Цена | Сумма
1 | Аортальная канюля | Стандартный наконечник прямой или изогнутой формы. Артериальные канюли армированные, с коннектором и луер-лок. Не содержит DEHP. диаметр 20,0; 24,0 фр. Коннектор 1/4. Длина 280 мм. Длина наконечника 10.0 мм. Размеры артериальной канюли по заявке заказчика. | 35 | 9980 | 349300
2 | Бедренные артериальные канюли в комплекте с набором для установки | Бедренные артериальные канюли с замком люер или без. Материал – биосовместимый полиуретан (БУ). Длина канюли 383 мм. Соединение 3/8. Длина дистальной части 168 мм. Длина перфорированной части 40 мм. Диаметр перфорации 2,5 мм. В комплекте к канюлям наличие набора расширителей 3 шт размерами для детей 8, 12, 14 Fr; для взрослых 12, 14, 18 Fr и длиной 190 мм. Наличие проводника размерами 0,035х700 мм. Размеры артериальной канюли по заявке заказчика.16,22 Fr (3/8) | 6 | 175660 | 1053960
3 | Цельнолитные бедренные артериальные канюли | Цельнолитная бедренная артериальная канюля Цельнолитная бедренная венозная канюля,17Fr,19Fr. Канюля характеризуется удлиненным цельнолитым устойчивый к перегибам, армированным корпусом. Прямой наконечник с множественными отверстиями. Конструкция обеспечивает более высокие скорости потока при минимальной разнице давлений. Наличие интродюсера и отметок глубины введения позволяют оптимально расположить канюлю. Коннектор 1/2” (1.27 см). | 14 | 150000 | 2100000
4 | Цельнолитные бедренные венозные канюли | Цельнолитная бедренная венозная канюля Цельнолитная бедренная венозная канюля, 21 Fr. Канюля характеризуется удлиненным цельнолитым устойчивый к перегибам, армированным корпусом. Прямой наконечник с множественными отверстиями. Конструкция обеспечивает более высокие скорости потока при минимальной разнице давлений. Наличие интродюсера и отметок глубины введения позволяют оптимально расположить канюлю. Коннектор 1/2” | 1 | 180000 | 180000
5 | Бедренные венозные канюли в комплекте с набором для установки | Бедренные венозные канюли с замком люер или без. Материал – биосовместимый полиуретан (БУ). Длина канюли 807 мм. Соединение 3/8. Длина дистальной части 592 мм. Длина перфорированной части 40 мм. Диаметр перфорации 2,5 мм. В комплекте к канюлям наличие набора расширителей 3 шт размерами для детей 8, 12, 14 Fr; для взрослых 12, 14, 18 Fr и длиной 190 мм. Наличие проводника размерами 0,035х1400 мм. Размеры венозной канюли по заявке заказчика24 Fr (3/8) | 2 | 183830 | 367660
6 | Многоступенчатая бедренная венозная канюля с набором для чрезкожной установки | Многоступенчатая бедренная венозная канюля с набором для чрезкожной установки Bio-Medicus Корпус канюли снабжен множественными боковыми отверстиями, которые обеспечивают дополнительный дренаж. Отметки глубины введния и дистальная часть интродюссера конической формы позволяет оптимально расположить канюлю. Набор для чрезкожной установки включает в себя: дополнительные дилятаторы, скальпель, проводник, иглу | 4 | 180000 | 720000
7 | Стандартный набор для установки канюль | Стандартный набор для установки канюль Bio-Medicus Набор для постановки катетера левого предсердия. Набор содержит компоненты для черезбедреного искуственного кровообращения. Разработаны для черезожной постановки или под прямым визуальным контролем зрения. Набор содержит вледующие компоненты: 1-60 cc шприц с наконечником для катетера, 1 - 18 ga Стальная игла 1- 8/10 Fr (2.7/3.33 мм) пошаговый дилататор, 1- 12/14 fr (4.0/4.7 мм) пошаговый дилататор, 1-0.038 ( 0.1 см) x 150 см проводник, 1 -#11 Артериальный (Arterial) и Венозный (Venous) | 30 | 24000 | 720000
8 | Канюли MiAR для мини инвазивной антеградной кардиоплегии | Канюли MiAR для мини инвазивной антеградной кардиоплегии Антеградная кардиоплегическая канюля из "Мембранный оксигенатор интегрированным CVR и устойчивым к плазме волокном. Кардиоплегические канюли для корня аорты с дренажной линией- прозрачный корпус с отдельной дренажной линией и рентгеноконтрастным наконечником. Возможность мониторинга давления и дренирования левых отделов сердца посредством дренажной линии. Канюли снабжены тонкой иглой – интродюссером. | 10 | 17000 | 170000
9 | Катетеры для дренирования левого желудочка при мини инвазивной кардиохирургии | Катетеры для дренирования левого желудочка при мини инвазивной кардиохирургии Левожелудочковые дренажи используются для прямого и непрямого дренирования левого желудочка и имеют перфорированный наконечник. Все дренажи поставляются с гладкостенным коннектором 1/4”. Гладкостенный коннектор без люер-порта и гибкий интродюсер. | 9 | 10000 | 90000
10 | Электрокардиостимулятор наружный (однокамерный) | Наружный однокамерный электрокардиостимулятор, используемый для проведения временной кардиостимуляции. Режимы стимуляции: S00; SSI; SST. Нижняя граница стимуляции: не более 30 имп/мин. Верхняя граница стимуляции: не менее 250 имп/мин. Нижняя граница для сверхчастой стимуляции (протокол BURST): не более 60 имп/мин. Верхняя граница сверхчастой стимуляции (протокол BURST): не менее 1000 имп/мин. Минимальное значение амплитуды стимуляционного импульса: не более 0,1 В. Максимальное значение амплитуды стимуляционного импульса: не менее 17 В. Длительность импульса: 1 мс. Минимальное значение чувствительности: не более 1 мВ. Максимальное значение чувствительности: не менее 20 мВ. Конфигурация электродов: монополярная/биполярная. Динамически меняющиеся значения желудочкового рефрактерного периода в зависимости от текущего частотного диапазона: 30-150 имп/мин: 225 мс, 151-200 имп/мин: 200 мс, 201-250 имп/мин: 175 мс. Тип батареи: щелочные марганцевые, 9В. Рекомендуемая производителем модель батареи для использования в устройстве: Duracell Plus, 6LR61. Продолжительность работы после замены батареи: не менее 600 ч, при выполняемой стимуляции с частотой 70 имп/мин, амплитуде импульсов 5 В и сопротивлении на электродах не более 500 Ом; Продолжительность работы после предупреждения о необходимости замены батареи: не менее 36 ч; во время замены: не менее 30 с. Минимальное значение импеданса: не более 100 Ом. Максимальное значение импеданса: не менее 3000 Ом. Контроль параметров: звуковой сигнал при регистрации значений стимуляционного импеданса, выходящего за рамки допустимых значений; светодиодная индикация при низком заряде батареи; однократный звуковой сигнал при высокой частоте (более 180 имп/мин). Габариты: длина не более 160 мм, ширина не более 75 мм, толщина не более 35 мм. Масса, включая батарею: не более 245 г. Совместимость со всеми временными эндокардиальными электродами с 2 мм коннекторами, а также с любыми имплантируемыми эндокардиальными электродами при использовании соответствующих специализированных кабелей. В комплект поставки включен кабель. | 1 | 1230000 | 1230000
11 | Электрокардиостимулятор наружный (двухкамерный) | Наружный двухкамерный электрокардиостимулятор, используемый для проведения временной кардиостимуляции. Режимы стимуляции: DDD; D00; VDD; VVI; V00; VVT. Нижняя граница стимуляции (по обоим каналам): не более 30 имп/мин. Верхняя граница стимуляции (по обоим каналам): не менее 250 имп/мин. Нижняя граница для сверхчастой стимуляции (протокол BURST): не более 60 имп/мин. Верхняя граница сверхчастой стимуляции (протокол BURST): не менее 1000 имп/мин. Минимальное значение амплитуды стимуляционного импульса (по обоим каналам): не более 0,1 В. Максимальное значение амплитуды стимуляционного импульса (по обоим каналам): не менее 17 В. Длительность импульса (по обоим каналам): 1 мс. Минимальное значение чувствительности на предсердном канале: не более 0,2 мВ. Максимальное значение чувствительности на предсердном канале: не менее 10 мВ. Минимальное значение чувствительности на желудочковом канале: не более 1 мВ. Максимальное значение чувствительности на желудочковом канале: не менее 20 мВ. Минимальное значение АВ-задержки: не более 15 мс. Максимальное значение АВ-задержки: не менее 400 мс. Конфигурация электродов: монополярная/биполярная. Динамически меняющиеся значения желудочкового рефрактерного периода в зависимости от текущего частотного диапазона: 30-150 имп/мин: 225 мс, 151-200 имп/мин: 200 мс, 201-250 имп/мин: 175 мс. Динамически меняющиеся значения тотального предсердного рефрактерного периода в зависимости от текущего частотного диапазона: при 30-120 имп/мин: АВ-задержка+175 мс (мин. 400 мс), при 121-250 имп/мин: АВ-задержка+175 мс (мин. 240 мс). Тип батареи: щелочные марганцевые, 9В. Рекомендуемая производителем модель батареи для использования в устройстве: Duracell Plus, 6LR61. Продолжительность работы после замены батареи: не менее 500 ч, при выполняемой стимуляции с частотой 70 имп/мин, амплитуде импульсов 5 В и сопротивлении на электродах не более 500 Ом; Продолжительность работы после предупреждения о необходимости замены батареи: не менее 36 ч; во время замены: не менее 30 с. Минимальное значение импеданса: не более 100 Ом. Максимальное значение импеданса: не менее 3000 Ом. Контроль параметров: звуковой сигнал при регистрации значений стимуляционного импеданса, выходящего за рамки допустимых значений; светодиодная индикация при низком заряде батареи; однократный звуковой сигнал при высокой частоте (более 180 имп/мин). Габариты: длина не более 160 мм, ширина не более 75 мм, толщина не более 35 мм. Масса, включая батарею: не более 260 г. Совместимость со всеми временными эндокардиальными электродами с 2 мм коннекторами, а также с любыми имплантируемыми эндокардиальными электродами при использовании соответствующих специализированных кабелей. В комплект поставки включен кабель. | 2 | 2115000 | 4230000