## Лист1
Техническая спецификация
№ | Наименование | Характеристика | Ед.изм. | Количество | Цена за единицу, тенге | Сумма тыс.тенге
1 | Дефибриллятор-монитор с универсальным питанием | Дефибриллятор-монитор с универсальным питанием – не менее 1 шт Форма волны: импульса: Усеченный экспоненциальный бифазный импульс. Максимальная энергия импульса не менее 200 Дж. Автоматическая стабилизация импульса. Автоматическая стабилизация выходных параметров импульса в зависимости от импеданса грудной клетки. Группы пациентов: Дети, взрослые. Выполнение разряда: С помощью внешних разрядных электродов типа «утюги», адгезивных электродов, внутренних разрядных электродов. Время набора заряда электродов (при питании от аккумулятора), не более: 6 секунд для рекомендуемого уровня энергии при наличии нового полностью заряженного аккумулятора. не менее 6 секунд для выбранного уровня энергии (не менее до 200 Дж) при наличии нового полностью заряженного аккумулятора. Время набора заряда электродов (при питании от сети переменного тока), не более15 секунд. Готовность подать разряд после включения, не позднее чем через:(в ручном режиме) не менее 15 секунд (в автоматическом режиме) не менее 24 секунды. Диапазон импеданса тела пациента: От не менее 25 до 250 Ом. Количество энергетических установочных уровней доз энергии разряда: Не менее 20 уровней. Управление зарядкой дефибриллятора: На передней панели и на многоразовых разрядных электродах. Конфигурируемые пределы: Масса: Не более 5,7 кг (без учета батареи и принадлежностей).Тип: Цветной -дисплей. Диагональ: не менее 7 дюймов. Разрешение: не менее 800×480 пикселов (VGA) с не менее 32 уровнями яркости на каждый цвет. Скорость развертки: не менее 25 мм/с (неподвижная кривая; развертка со стирающей полосой) для ЭКГ.Время просмотра: Не менее 6,5 с .Режим автоматизированной наружной дефибрилляции: Наличие. Профиль энергии: Постоянная энергия (не менее 150 Дж).Автоматизированный режим дети\грудные дети: Наличие. Профиль энергии в режиме дети\грудные дети. Постоянная энергия (не менее 50 Дж). Текстовые и голосовые подсказки: Подробные текстовые и голосовые сообщения, помогающие пользователю при настройке протокола. Индикаторы: ЖК-дисплей для отображения кривых ЭКГ и текстовых подсказок, звуковые сигналы тревоги, голосовые подсказки, звуковые сигналы зарядки, звуковой сигнал завершения зарядки, принтер, индикаторы питания от сети переменного тока и зарядки аккумулятора. Мониторинг ЭКГ и аритмии: Наличие. Регистрация ЭКГ с 3-х канального кабеля; Возможность. Отображение частоты сердечных сокращений: На дисплее отображается числовой показатель в диапазоне от не менее 16 до 300 уд./мин (взрослые пациенты) или от не менее 16 до 370 уд./мин (младенцы/дети) с погрешностью ±не менее 10% или ±не менее 5 уд./мин, большее из значений. Сигналы тревоги по ЧСС и аритмии: Высокая/низкая ЧСС, Асистолия, Желудочковая фибрилляция/тахикардия, Желудочковая тахикардия, Экстремальная тахикардия, Экстремальная брадикардия, Частота ЖЭ, ЭКС не захватывает сокращения, ЭКС не навязывает сокращения. Размер ЭКГ: не менее 1/4x, 1/2x, 1x, 2x, 4x, автоматическое усиление (усиление не менее 1x соответствует не менее 10 мм/мВ на распечатанном фрагменте кривой).Кривые ЭКГ: Выводятся с постоянной скоростью не менее 25 мм/с ±5% (на печать), не менее 20 мм/с ±10% (на экран).Защита от разрядов дефибриллятора: Наличие. Режим синхронизации ЭКГ Наличие (при наличии кабеля для синхронизации). Наличие. Тип: Перезаряжаемый, ионно-литиевый; Размеры (В х Ш х Д) :Не более 28,5 х 80 х 145.7 мм. Масса: Не более 0,44 кг. Емкость: При полностью заряженном аккумуляторе при не менее 20 °C (68 °F), одно из следующего: Не менее 2.5 часов мониторинга (непрерывного мониторинга ЭКГ) с последующими не менее 20 циклами набора заряда/подачи разряда с максимальным уровнем энергии. Не менее 100 циклов набора заряда/подачи разряда с максимальным уровнем энергии. Матричный термопринтер: Наличие. Автоматическая печать: Наличие. Печать событий: Наличие. Печать с задержкой: Наличие. Скорость: не менее 25 мм/с с погрешностью ±5%.Погрешность амплитуды: не менее5% для напряжения смещения ±не менее 300 мВ при не менее 5 Гц. Размеры бумагине менее (Ш х Д):50 мм х 20м. Запись событий Наличие. Хранение ЭКГ Максимальное время хранения кривых ЭКГ не более 8 часов. Запись событий: Не менее 50 сводок событий по не менее 30 минут. Хранение событий на внешнем USB накопителе: Возможность. Комплектация: Базовый блок аппарата-не менее 1 шт; Кабель ЭКГ не менее 3- проводной с проводами отведений- не менее 1 шт; Наружные пластины "утюги" к дефибриллятору/монитору-не менее 1 пара; Аккумулятор литий-ионный-не менее 1 шт; Кабель для автоматических дефибрилляционных электродов-не менее 1 шт; Инструкции пользователя-не менее 1 шт. | шт | 1 | 4 500 00 | 4 500 00
И.о. Председателя Правления_____________________________________________Куанышбекова Р.Т.
Заведующий отделением функциональной
ультразвуковой лучевой диагностики________________________________________ Мурзалин Н.К.
Заведующий отделением ОАРиТ____________________________________________Ким И.А.
Поставка товаров осуществляется Поставщиком в течении 30 дней с момента подачи заявки Заказчиком