## Лист1
Приложение 1
Изделий медицинкого назначения
№ лотов | Наименование товара | Тех характеристика | Ед.изм | Кол-во | Цена | Сумма
1 | Ёмкость полимерная одноразовая стерильная для магнитоконтрастного вещества | Ёмкости (шприцы) полимерные для магнитоконтрастных веществ и физиологического раствора, к инъекторной системе для МРТ. Объем шприца для набора контрастного вещества – 65 мл. Объем шприца для набора физиологического раствора – 115 мл. Не содержит латекса. Состав: - шприц с поршнем для контрастного вещества - шприц с поршнем для физиологического раствора - большая игла для заполнения контрастным веществом - малая игла для заполнения физиологическим раствором - магистраль низкого давления с обратным клапаном Наличие индикаторов в форме эллипсов на поверхности ёмкостей для зрительного контроля заполняемости шприцов контрастом и физ.раствором. Максимальное расчётное давление, не менее – 350 psi / 2410 кПа. Предельная скорость введения контрастного вещества, не менее – 10,0 мл/с. Срок годности с момента даты стерилизации, не менее – 5 лет Стерилизация – фабричная. Индивидуальная упаковка, стерильная. Поставщик должен предоставить копию регистрационного удостоверения изделия. | шт | 50 | 24890 | 1244500
2 | Редуктор | Редуктор для баллонов O2 предназначен для снижения давления с макс. 200 бар* (давление в баллоне) до давления на выходе 4,5 бар (прирасходе: 55 Л/мин). С помощью дополнительного дозатоpа O2 можно пошагово pегyлиpовать pасxод газа (макс.15 Л/мин). Редyктоp пpедназначен для использования: – в клиниках – в службах неотложной медицинской помощи – в наземных и воздушных транспортных средствах. Рабочие характеристики Конструкция Одноступенчатый поршневой редуктор давления Макс. давление на входе-200 бар (2900 psi) Ном. давление на выходе -4,5 ±0,5 бар (65,3 ±7,3 psi) Макс. давление на выходе 5,5 бар (79,7 psi) при скоро- сти потока 0 л/мин Макс. скорость потока-150 л/мин при давлении на входе не менее 30 бар (435 psi) | шт | 3 | 318300 | 954900
3 | Ларингеальная маска, стандартная, размер 2,3,4,5 (вес пациента от 10 до 20кг, от 30 до 50кг, от 50 до 70кг, от 70 и более кг) | Ларингеальная маска , размер 2,3,4,5 (вес пациента от 10 до 20кг, от 30 до 50кг, от 50 до 70кг, от 70 и более кг) с манжетой резистентной к закиси азота, анатомической формы с низкофрикционным концом. На корпусе воздуховода отображается информация о размере маски, массе пациента (определяет размер), объёме шприца для надутия манжеты. Линия раздувания манжеты интегрирована в стенку воздуховода. Клапан-индикатор подкачивания и определения состояния манжеты снабжен депрессором красного цвета (цвет определяет тип маски) для выравнивания давления в манжете. Прозрачный воздуховод с жестким проксимальным коннектором 15М для подсоединения дыхательного контура. Материал: имплантационный нетоксичный ПВХ. Упаковка: индивидуальная, стерильная. Срок стерильности (срок гарантии): 3 года от даты выпуска. | шт | 20 | 5200 | 104000
4 | Интубационный буж размер 10 Fr (наружний диаметр 3,3 мм, длина 700 мм), размер 15 Fr (наружний диаметр 5,0 мм, длина 700 мм) | Буж для проведения эндотрахеальных трубок, размер 10Fr, 15Fr - проводник для проведения эндотрахеальных трубок с внутренним диаметром не менее 3,5 мм, 5мм,. Диаметр 10Fr, 15Fr (3,3 мм-5мм) Длина не менее 69 см. Маркировка длины проводника через 10, 20, 30. 40 см. Дистальные и проксимальные концы закруглены, атравматичны. Отсутствие металлических частей (возможность использования в условиях МРТ). На упаковку и непосредственно на проводник насены данные: наименование производителя и наименования торговой марки (в соответствии с данными регистрационного удостоверения), диаметр проводника в миллиметрах и во френчах, знак о запрете повторного использования. Поставляется в индивидуальной стерильной упаковке. Срок стерильности (годности) не менее 3-х лет. | шт | 10 | 5500 | 55000
5 | Баллон для дилатации, рабочая длина 2400мм, для канала 2,8 мм. Длина баллона 65 мм. Диаметр раздувания: 8,5 - 9,5 - 10.5 мм | Совместимый с проводником пищеводный, пилорический, толстокишечный и биллиарный баллон для дилатации. Функция дилатации в разных размерах. Закругленные кончики баллонов.Прозрачный материал. Центральный маркер в баллоне/ Рентгеноконтрастные метки (Проксмальный и дистальный концы). Быстрое время введения и извлечения. Предустановленный проводник 0.035″”. Рабочая длина: 2400 мм. Длина баллона 65 мм. Диаметр раздувания: 8,5 - 9,5 - 10.5 мм | шт | 1 | 207000 | 207000
6 | Баллон для дилатации, рабочая длина 2400мм, для канала 2,8 мм. Длина баллона 55мм. Диаметр раздувания: 13,5 - 14,5 - 15,5мм | Совместимый с проводником пищеводный, пилорический, толстокишечный и биллиарный баллон для дилатации. Функция дилатации в разных размерах. Закругленные кончики баллонов.Прозрачный материал. Центральный маркер в баллоне/ Рентгеноконтрастные метки (Проксмальный и дистальный концы). Быстрое время введения и извлечения. Предустановленный проводник 0.035″”. Рабочая длина: 2400 мм. Длина баллона 55мм. Диаметр раздувания: 13,5 - 14,5 - 15,5мм | шт | 1 | 207000 | 207000
7 | Баллон для дилатации, рабочая длина 2400мм, для канала 2,8 мм. Длина баллона 55 мм. Диаметр раздувания: 16- 17 - 18 мм | Совместимый с проводником пищеводный, пилорический, толстокишечный и биллиарный баллон для дилатации. Функция дилатации в разных размерах. Закругленные кончики баллонов.Прозрачный материал. Центральный маркер в баллоне/ Рентгеноконтрастные метки (Проксмальный и дистальный концы). Быстрое время введения и извлечения. Предустановленный проводник 0.035″”. Рабочая длина: 2400 мм. Длина баллона 55 мм. Диаметр раздувания: 16- 17 - 18 мм | шт | 1 | 207000 | 207000
8 | Инфляционное устройство для баллонного дилататора | Ручка для раздувания баллонов для дилатации 1 шт. Совместимость с баллонами для дилатации Наличие Возможность раздувать и сдувать дилятационные баллоны Наличие Возможное создаваемое давление 15 атм Объем шприца 60 мл Стерильность Наличие Измерительная шкала на шприце Наличие Закручивающийся коннектор к разъему баллона Наличие Контролирующий манометр Наличие Трехходовый клапан Наличие | шт | 1 | 62000 | 62000
9 | Соединительный набор (гибкие трубки для подвода и выхода воды) | Соединительный набор для Устройства для очистки эндоскопов SCOPE BUDDY. Комплект должен состоять из силиконовых трубок разной длины. В комплекте должны быть трубка для забора воды с металлической сеткой круглой формы, комплект трубок для подключения к каналам эндоскопа на 2 вывода, на 3 вывода и на 4 вывода. Также, трубка-удлинитель для одной из линий подачи и трубка для подключения к люерному каналу. | шт | 1 | 210000 | 210000
10 | Отделяемая эмболизационная спираль 0,018" | Спирали эмболизационные отделяемые с синтетическими волокнами для эндоваскулярных манипуляций, включают в себя спираль, изготовленную из сплава платины и вольфрама, механически прикрепленную к доставляющему проводнику. Эта конструкция находится в интродьюсере. Применяются для прекращения или ограничения кровотока на отдельных участках периферической сосудистой системы. Форма спирали и закрепленные на ней волокна, которые обеспечивают закупоривание, предназначены для стимулирования тромбообразования и эффективной эмболизации. Спираль имеет синтетические волокна для большей тромбогенности, пучки волокон из полиэстера, закрепленные на первичной платиновой спирали. Спираль отделяемая включает эмболизирующую спираль с разъемным проводником, интродьюсером и ротационным гемостатическим клапаном (RHV). Спирали доступны в 2 формах — 2D и Diamond. Спирали должны вводится под флюороскопическим контролем через микрокатетер с внутренним диаметром 0,021 дюймов (0,53 мм) с одним или двумя рентгеноконтрастными маркерами. Диаметр нити спирали- 0.018''. Материал спирали- Платина. Жесткость- Стандартная. Тромбогенный агент- Синтетическое волокно Dacron. Размеры: 2mm х 4cm, 2 mm х 6 cm, 3 mm х 6 cm, 3 mm х 12 cm, 4 mm х 8 cm, 4 mm х 15 cm, 5 mm х 8 cm, 5 mm х 15 cm, 6 mm х 10 cm, 6 mm х 20 cm, 8 mm х 20 cm, 10 mm х 20 cm,10 mm х 30 cm, 12 mm х 20 cm, 12 mm х 30 cm, 14 mm х 20 cm, 14 mm х 30 cm; 10 mm х 50 cm, 14 mm х 50 cm, 18 mm х 50 cm, 20 mm х 50cm, 22 mm х 60 cm; 2 mm х 3 mm х 2.3 cm. 2 mm х 4 mm х 4.1 cm, 2 mm х 5 mm х 5.8 cm, 2 mm х 6 mm х 8 cm. Совместимость с микрокатетером-0.021''. Механизм отделения- Фиксирующие разъемные рычаги: репозиционирование спирали возможно до момента выхода из катетера. Конфигурация-2D, Diamond. | шт | 5 | 300000 | 1500000
11 | Рулон индикаторный для контроля медицинской паровой стерилизации марки DGM Steriguard (класс 1)20мм*50м | Рулон индикаторный для контроля медицинской паровой стерилизации марки DGM Steriguard (класс 1)20мм*50м | шт | 20 | 2325 | 46500