## Лист1
Приложение 1
Изделий медицинкого назначения
№ лотов | Наименование товара | Тех характеристика | Ед.изм | Кол-во | Цена | Сумма
1 | Датчик для мониторинга инвазивного давления, двухканальный | Наименование параметра Показания Характеристики измерения ИАД Метод Прямое инвазивное измерение Количество каналов измерения 2 Функция наложения кривых ИАД друг на друга Наличие Диапазон измерений не менее -50 – 300 мм рт.ст. Разрешение Не более 1 мм рт.ст. Погрешность Не более ± 2 % или ± 1 мм рт. ст., большее из значений Отображение на экране монитора Систолическое, диастолическое, среднее давление и кривая для каждого вида давления Чувствительность датчика Не более 5 мкВ/В/мм рт. ст. Импеданс 300 - 3000 Ом Расчет измерения пульсового давления Наличие Диапазон ЧП От 25 до 350 уд./мин Сменный одноразовый датчик для измерения инвазивного давления с круглыми разъемами по 7 пинов, тип разъема BD. Содержат все необходимые комплектующие. Датчики совместимы с мониторами пациента различных марок. Датчики подключаются в монитор через имеющийся в аппарате (входящий в заводскую комплектацию) соединительный кабель ИАД с BD разъемом. Не допускается замена данных кабелей какими-либо адаптерами или кабелями-переходниками сторонних производителей. Не допускаются датчики с 4-пиновым разъемом, «телефонным» разъемом, 5-пиновым разъемом. Спецификации: Количество каналов - 2 Диапазон рабочего давления -50 to +300 mmHg Диапазон температуры 10 to 40℃ Температуры хранения -25°to +70℃ Чувствительность 5.0μV/V/ммРтСт±1% Нелинейность и гистерезис ±1.5% от значения / ±1ммРтСт Напряжение сопротивления 350 Ом±10% Значение сопротивления 300±5%Ohm Нулевое отклонение ≤±20ммРтСт Нулевая тепловая погрешность ≤±0.3ммРтСт/℃ Погрешность вывода ±1ммРтСт за 8 часов после 20 секундного разогрева Погрешность термо-чувствительности ≤±0.1%/℃ Обычная частота 40Гц /стандартный комплект; ＞200Гц /только датчик Признаки дефибриллятора выдерживает 5 кратный расход 360 джоулей в пределах 5 минут, доставленных в 50 Ом нагрузки Ток утечки ＜2μamps at 120V RMS 60Hz Избыточность давления от-400 до +6000 МгЦ Ударопрочность: может выдержать 3 падения с высоты 1 метра Чувствительность к свету ＜1mmHg Срок службы 168 часов Внутри набора для маркировки и условного обозначения расположения датчиков должны иметься наклейки с обозначениями: - ARTERIAL – артериальное (2шт.) - CVP (centralvenouspressure) - центральное венозное давление(2шт.) - PA (pulmonary artery) легочнаяартерия(2шт.) - LAP (leftatriumpressure) – давление в левом предсердии(2шт.) - дополнительные стикеты, со свободным местом для самостоятельной маркировки Длина полипропиленовой трубки – не менее 125 см. Длина трубки для в\в вливания – не менее 155 см. С целью удобства хранения и использования размер одного набора не должен превышать 30 х 20 х 10 см. Комплект датчика: 1. Датчики с промывкой 2шт., 2. Линия контроля давления 2 шт., 3. Запорный кран 2 шт., 4. Карта пациента, 5. Крышки 6 шт. | комплект | 500 | 13550 | 6775000