## Лист1
Приложение №1
№ | Наименование | Тех спец | ед.изм | кол-во | цена за ед | Сумма | ТОО TNMED | ТОО Novirs | ТОО Медкор | ИП Абдулхаиров Э.Д
1 | Рентгензащитная одежда | Рентгензащитный комплект юбка + жилет/фартук ксенолит без содержания свинца. Материал сверхлегкий и гибкий, состоит из двух ослабляющих элементов: сурьмы и вольфрама, оптимизированный для минимального веса и максимального ослабления в ключевом диапазоне диагностической визуализации 80 -100 кВ. Изготавливаются с использованием технологии DowDuPont ™, основанной на эластомерах и матрицах, что приводит к увеличению продолжительности использования. Легкий вес ( свинец-винил на 32% тяжелее) является результатом использования двух ослабляющих элементов. Эквивалент защиты: передняя часть Pb 0,50 мм, задняя часть 0,25 мм. Вес:5,3кг. Защита: 0,50 - 4-слойные. Пропускание: 80 - kV - 0,50 - 2,1 % , 0,25/0,35 - 4,5%, 0,25-8,2%. Прямой луч 100 kV - 0,50 - 6,2 % , 0,25/0,35 - 11,3%/17,9%. Виды комплектов: мужской и женский. Размеры / общ. вес: XS (0.50/0.25) - жен: 4,2кг, муж: 4,2кг; S - жен: 4,7кг, муж: 4,7кг; M- жен: 5,4кг, муж: 5,4кг, L- жен: 5,9кг, муж: 6,0кг, XL - жен: 6,6кг, муж: 6,6кг. XS (0.50) - 3,9кг; S - 4,5кг; M- 4,8кг, L- 5,4кг, XL - 5,8кг, XXL - 6,3кг. Доступны надписи и вариация цветов по заказу заказчика. Каждый комплект юбка + жилет/фартук имеет карманы, плечики и петли на юбке. Застежки на жилете на липучке бывают на правой стороне и првом плече жилета и перекрывающиеся панели на жилете, которые обеспечивают лучшую защиту , а также удобную регулировку. Вариации крепления фартуков по заказу заказчика. Фартуки с поясом и без, на липучке и на застежке. Неуглеродистый затухающий материал. Без содержания винила, прочный на изгиб при растрескивании, гарантия на качество и на дефектов - 3 года. Рентгенозащитный материал обеспеченно устойчив к растрескиванию. Экологически чистый материал даже при сжигании. Имеющий Двухслойный затухающий материал, который отвечает новым европейским стандартам IEC 61331-1-1:2014. Размеры по заявке заказщика. Жилет (длина / размер костюма / обхват груди): - XS (51/44/80-84), S (53/ 46/ 85-90), M (56/ 48-50/ 91-98), L ( 58/ 52-54/ 99-107), XL (61/ 56/ 108-115), XXL (64/ 58/ 116-130). Юбка (длина/ размер/ талия/ бедро) - XS (61/ 34-36/ 53-62/ 77), S (71/ 36-38/ 63-72/ 87), M (81/ 38-40/ 73-82/ 97), L (91/ 42-44/ 83-92/ 107), XL (101/ 46-48/ 93-102/117), XXL (112/ 50-52/ 103-112/ 127). Фартук мужской (длина / размер костюма / обхват груди): - S (61/ 46/ 86-90), M (61/ 48-50/ 91-98), L ( 61/ 52-54/ 99-107), XL (63/ 56-58/ 108-115), XXL (66/ 58-62/ 116-130). Фартук женский (длина / размер костюма / обхват груди): - XS (51/ 34-36/ 80-84), S (56/ 36-38/ 85-89), M (56/ 40-42/ 90-94), L ( 61/ 42-44/ 95-107), XL (63/ 46-50/ 108-115). | шт | 10 | 544000 | 5440000 |  |  | 535000
2 | Рентгензащитные очки | Изготовлен из легкого нейлона и предназначен для защиты всей области глаз. Изогнутая передняя часть и дужка с резиновыми наконечниками обеспечивают надежную посадку. Доступен в черном, серебристом, красном и серо-углеродном цветах. Вес: 58 грамм. Свинцовый эквивалент 0,75 мм. | шт | 6 | 170000 | 1020000 |  |  | 160000
3 | Рентгенозащита для шеи и щитовидной железы | Рентгенозащита для шеи и щитовидной железы ксенолит без содержания свинца. Материал легкий и гибкий, состоит из двух ослабляющих элементов: сурьмы и вольфрама, оптимизированный для минимального веса и максимального ослабления в ключевом диапазоне диагностической визуализации 80 -100 кВ. Размеры: стандартные. Эквивалент защиты соответсвтует 0,50 мм Pb. Неуглеродистый затухающий материал. Без содержания винила, прочный на изгиб при растрескивании, гарантия на качество и на дефектов - 3 года. Рентгенозащитный материал обеспеченно устойчив к растрескиванию. Экологически чистый материал даже при сжигании. Имеющий Двухслойный затухающий материал, который отвечает новым европейским стандартам IEC 61331-1-1:2014. | шт | 15 | 72000 | 1080000 |  |  | 60000
4 | Спирометр c принадлежностями | Основной блок Портативный настольный спирометр с программным обеспечением. Встроенный принтер с 112мм бумагой Цветной сенсорный экран для удобного и эффективного применения Отображение в реальном времени кривых поток – обьем и обьем - время Отображение до четырех кривых потока Автоматический выбор лучшего результата с ручной коррекцией Бронховозбуждающий и бронхорасширяющий тесты Программа поддерживающая педиатрию Автоматическая коррекция BTPS Автоматический расчет параметров форсированной спирометрии: FVC, FEV0.75, FEV1, FEV3, FEV6, PEF, PIF, FEV0.75/VC, FEV1/VC, FEV3/VC, FEV6/VC, FEV0.75/FVC, FEV1/FVC, FEV3/FVC, FEV6/FVC, FIVC, FIV1, MEF75, MEF50, MEF25, FEF75, FEF50, FEF25, MMEF, FET25, FET50, MIF75, MIF50, MIF25, PEFT, FIF50, FEF50/FIF50, FEF50/VC, FEV0.75/FEV6, FEV1/FEV6, FIV1/FIVC, VEXT, VEXT/FVC, FEF25-75, T0/PEF, T200/PEF, Aex, Возраст легких Автоматический расчет параметров спокойной спирометрии: SVC, ERV, IRV, TV, IC, IVC Автоматический расчет параметров максимальной вентиляции легких: MVV, TV, MVVf, MVVt, MRf Расчёт должных величин и их отклонений. Должные величиных расчитываются в соответствии со стандартами: ECCS/ERS 1993, ECCS 1983, NHANES III, Кнудсон 1983, Кнудсон 1976, Рока 1986, КРАПО 1981, ITS, Перрейра – Бразилия, LAM, Горе – Австралия, Заплетал 1977 Конфигурируемый выходной протокол До 250 протоколов пациентов могут быть сохранены в памяти аппарата Протоколы заданные пользователем Интепретация: Enright, ATS, BTS Стимулирует детей Встроенный аккумулятор Многоязычное меню - Программное обеспечение на русском и казахском языках Программное обеспечение при подключении к компьютеру: Демонстрация диаграммы в реальном времени и многократные накладывающие кривые Пре-, Пост- тесты Расчет возраста легких Программа, поддерживающая педиатрию - мотивация для детей Автоматическая интерпретация (Enright, BTS, ATS) Тренд спирометрии для сравнения отдельных исследований Легкочитаемые и реструктурируемые отчеты Резервное копирование данных, работа по сети Бронховозбуждающий и бронхорасширяющий тесты Автоматическая коррекция BTPS Автоматический расчет параметров форсированной спирометрии: FVC, Best FVC, FEV0.75, FEV1, Best FEV1, FEV3, FEV6, PEF, FEV0.75/FVC, FEV1/FVC, FEV3/FVC, FEV6/FVC, FEV0.75/SVC, FEV1/SVC, FEV3/SVC, FEV6/SVC, PIF, FIVC, FIV1, MEF75, MEF50, MEF25,FEF75, FEF50,FEF25, MMEF, FET25, FET50, MIF75, MIF50, MIF25, PEFT, FIF50, FEF50/FIF50, FEF50/SVC, FEV0.75/FEV6, FEV1/FEV6, FIV1/FIVC, VEXT, Возраст легких, BTL CardioPoint-Spiro: Aex, FEV0.75/VC, FEV1/VC, FEV3/VC, FEV6/VC, FEF25-75, FEF50/VC, VEXT, T0/PEF, T200/PEF, VEXT/FVC Автоматический расчет параметров спокойной спирометрии: SVC, ERV, IRV, TV, IC, IVC Автоматический расчет параметров максимальной вентиляции легких: MVV, MVVf, MRf Расчёт должных величин и их отклонений. Должные величины расчитываются в соответствии со стандартами: ECCS/ERS 1993, ECCS 1983, NHANES III, Кнудсон 1983, Кнудсон 1976, Рока 1986, КРАПО 1981, ITS, Перрейра – Бразилия, LAM, Горе – Австралия, Заплетал 1977 Конфигурируемый выходной протокол Протоколы, заданные пользователем Размеры аппарата не более 330 x 270 x 74 мм; Вес - без аксессуаров: не более 3.2 кг. Настольный держатель для флюометра -1шт Многократно используемый сенсор с мундштуком обеспечивает стабильны хват ртом, а силиконовая прокладка создает равномерный поток и герметичность системы измерения - 6шт Одноразовый бумажный мундштук – использование бумажного мундштука понижает риск передачи инфекции прямых контаков - 100шт Калибровочный шприц - 1шт USB конвертер – специализированный кабель для соединения компьютера и флоюометра - 1шт | комплект | 1 | 2500000 | 2500000 |  |  |  | 2480000
5 | Устройство для наложения лигату для. | Лигирующий инструмент для вен пищевода. Многоразовый лигирующий инструмент для лигирования варикозно расширенных вен желудка и пищевода. Возможность работы с эндоскопами с каналом от 2.8 мм и более, длина 1650 мм. Возможность наложить любое количество петель при однократном введении эндоскопа. Возможность регулировать степень стягивания петли. Совместимость с дистальным колпачком, ручкой и петлями производства Olympus . Возможность автоклавирования и ультразвуковой обработки. | шт | 1 | 296100 | 296100 | 296100 | 296000