## Лист1
| Пиложение №1 | Набор реагентов
№ | Наименование товара | Тех. характеристика | Ед.изм. | Кол-во | Цена | Общая сумма | ТОО «ТЦ Мастер» | ТОО «WELLNESS INC»
1 | Преальбумин PREA (100 тестов) | Назначение: In vitro для количественного иммунологического определения человеческого преальбумина в сыворотке и плазме крови человека на анализаторах COBAS INTEGRA.Реагенты - рабочие растворы: R1 Акселератор. Полиэтиленгликоль (ПЭГ) 50 г/л, в фосфатном буфере; консервант SR Анти-преальбуминовая T антисыворотка (кролика), специфичная к человеческому преальбумину > 0.25 г/л в фосфатном буфере; консервант. R1 находится в положении B, SR – в положении C. Готов к применению. Хранение и стабильность PREA Срок хранения при 2 8 °C: См. срок годности на этикетке кассеты cobas c. Срок хранения вскрытого реагента в холодильнике на борту анализатора: 8 недель. При поставке предъявить сертификат происхождения товара и доверенность от производителя на прово реализации товара на территории Республики Казахстан. Реагенты для анализатора Cobas c311. Область поставки – для стран ЕС. Остаточный срок годности не менее 60%. В случае не соответствия товара технической спецификации замена товара в течении 3-х дней после уведомления. | набор | 1 | 110103 | 110103 |  | 92490
2 | Калибратор | Назначение C.f.a.s. PAC (преальбумин-антистрептолизин О-церулоплазмин) предназначен для калибровки количественных методов Roche при работе с биохимическими анализаторами Roche в соответствии с паспортами значений. C.f.a.s. PAC представляет собой лиофилизированный калибратор на основе сыворотки крови человека. Концентрации компонентов калибратора были скорректированы с целью осуществления оптимальной калибровки соответствующих методов Roche с использованием анализаторов клинической химии. Реагенты – рабочие растворы Реактивные компоненты в лиофилизате: Человеческая сыворотка крови с химическими добавками и материалом биологического происхождения в соответствии с указанными данными. Биологические добавки имеют следующее происхождение: Аналит Происхождение Антистрептолизин О овца Нереактивные компоненты: Консервант и стабилизатор Концентрации компонентов калибратора определяются отдельно для каждой партии. Точные значения калибраторов доступны в электронном виде или в прилагаемых паспортах значений. Хранение и стабильность Хранить при 2 8 °C. Стабильность лиофилизированного калибратора при 2 8 °C: До конца указанного срока годности. Стабильность компонентов растворенного калибратора: при 15 25 °C 8 часа при 2 8 °C 2 дней при (-15) (-25) °C 2 недели (с однократной заморозкой). При поставке предъявить сертификат происхождения товара и доверенность от производителя на прово реализации товара на территории Республики Казахстан. Реагенты для анализатора Cobas c311. Область поставки – для стран ЕС. Остаточный срок годности не менее 60%. В случае не соответствия товара технической спецификации замена товара в течении 3-х дней после уведомления. | набор | 1 | 35436 | 35436 |  | 29765
3 | Контроль Прециконтроль КлинХем Мульти 1 | Назначение: Набор PreciControl ClinChem Multi 1 предназначен для использования в ходе проведения процедур контроля качества, так как он позволяет определять точность количественных методов, оговоренных в специальных документах. Приготовление рабочего раствора реагента. Осторожно откройте один флакон, избегая потери лиофилизата, и добавьте в него с помощью пипетки 5.0 млдистиллированной /деионизированной воды. Осторожно закройте флакон и дождитесь полного растворения компонентов, перемешивая их круговыми движениями в течение 30 минут. Избегайте образования пены. Хранение и стабильность. Хранить при 2‑8 °C. Критерий определения стабильности, использующийся в компании Roche: Результат в пределах ± 10 % от исходного значения. Стабильность лиофилизированной контрольной сыворотки: до конца указанного срока годности при 2‑8 °C. Стабильность компонентов после растворения*: при 15‑25 °C 12 часа,при 2‑8 °C 5 суток при (-15)‑(-25) °C 28 дней (с однократной заморозкой).При поставке предъявить сертификат происхождения товара и доверенность от производителя на прово реализации товара на территории Республики Казахстан. Реагенты для анализатора Cobas c311. Область поставки – для стран ЕС. Остаточный срок годности не менее 60%. В случае не соответствия товара технической спецификации замена товара в течении 3-х дней после уведомления. | набор | 1 | 45168 | 45168 |  | 37945
4 | Контроль Прециконтроль КлинХем Мульти 2 | Назначение: Набор PreciControl ClinChem Multi 2 предназначен для использования в ходе проведения процедур контроля качества, так как он позволяет определять точность количественных методов, оговоренных в специальных документах.Приготовление рабочего раствора. Осторожно откройте один флакон, избегая потери лиофилизата, и добавьте в него с помощью пипетки 5.0 мл дистиллированной /деионизированной воды. Осторожно закройте флакон и дождитесь полного растворения компонентов, перемешивая их круговыми движениями в течение 30 минут. Избегайте образования пены. Хранение и стабильность Хранить при 2‑8 °C. Критерий определения стабильности, использующийся в компании Roche: Результат в пределах ± 10 % от исходного значения. Стабильность лиофилизированной контрольной сыворотки: до конца указанного срока годности при 2‑8 °C. Стабильность компонентов после растворения*: при 15‑25 °C 12 часов при 2‑8 °C 5 суток при (-15)‑(-25) °C 28 дней (с однократной заморозкой). При поставке предъявить сертификат происхождения товара и доверенность от производителя на прово реализации товара на территории Республики Казахстан. Реагенты для анализатора Cobas c311. Область поставки – для стран ЕС. Остаточный срок годности не менее 60%. В случае не соответствия товара технической спецификации замена товара в течении 3-х дней после уведомления. | набор | 1 | 76718 | 76718 |  | 64445
5 | Ванкомицин VANC (200 тестов) | Назначение Тест для in vitro диагностики. Предназначен для количественного определения ванкомицина в сыворотке и плазме крови человека на системах COBAS INTEGRA. Реагенты — рабочие растворы R1 Конъюгат ванкомицина; буфер пиперазин‑N,N'‑бис(2‑этансульфоновая кислота) (PIPES), рН 7.2; консервант; стабилизатор SR Антитело к ванкомицину (мышиное моноклональное); латексная микрочастица; 3‑(N‑морфолино)пропансульфоновая кислота (MOPS), рН 7.2; стабилизатор 100 тестов/cobas c pack: R1 находится в положении A, а SR находится в положении C. 200 тестов/cobas c pack: R1 находится в положении B, а SR находится в положении С. Готов к применению Перед использованием, несколько раз аккуратно переверните кассету с реагентом. Хранение и стабильность Срок годности при 2‑8 °C Дату окончания срока годности см. на этикетке cobas c pack При использовании на борту анализатора при 10‑15 °C 12 недель Не замораживать. При поставке предъявить сертификат происхождения товара и доверенность от производителя на прово реализации товара на территории Республики Казахстан. Реагенты для анализатора Cobas c311. Область поставки – для стран ЕС. Остаточный срок годности не менее 60%. В случае не соответствия товара технической спецификации замена товара в течении 3-х дней после уведомления. | набор | 1 | 419443 | 419443 |  | 352335
6 | Калибратор TDM I для терапевтического лекарственного контроля (PRECISET TDM I) | Назначение Набор Preciset TDM I используется для калибрации тестов Roche для количественного определения дигоксина, карбамазепина, гентамицина, фенитоина, фенобарбитала, примидона, теофиллина, тобрамицина, вальпроевой кислоты и ванкомицина в сыворотке и плазме человека на клинических анализаторах химического состава Roche. Набор Preciset TDM I включает в себя 6 готовых к использованию калибраторов, приготовленных путем количественного добавления препаратов в сыворотку крови человека. Концентрации компонентов калибратора были скорректированы с целью осуществления оптимальной калибровки на клинических анализаторах химического состава Roche. Некоторые методы, указанные в соответствующем паспорте значений, могут быть доступны не во всех странах. Реагенты - рабочие растворы Реактивные компоненты: Человеческая сыворотка крови с химическими добавками (терапевтическими препаратами). Неактивные компоненты: Стабилизатор и консервант. Хранение и стабильность Хранить при 2‑8 °C. Не замораживать. Стабильность: До вскрытия упаковки: до конца срока годности при 2‑8 °C. После вскрытия: 10 месяев при 2‑8 °C либо до истечения срока, указанного на упаковке, в зависимости от того, что наступит раньше. При поставке предъявить сертификат происхождения товара и доверенность от производителя на прово реализации товара на территории Республики Казахстан. Реагенты для анализатора Cobas c311. Область поставки – для стран ЕС. Остаточный срок годности не менее 60%. В случае не соответствия товара технической спецификации замена товара в течении 3-х дней после уведомления. | набор | 1 | 168252 | 168252 |  | 141335
7 | Контроль терапевтического лекарственного контроля (TDM Control Set) | Назначение Набор контрольных материалов TDM Control Set предназначен для проведения процедур контроля качества путем мониторинга точности и прецизионности количественного метода, как определено в таблицах значений. TDM Control Set состоит из 3-х жидких готовых к применению контрольных материалов на основе сыворотки крови человека. Реагенты — рабочие растворы Реактивные компоненты: Сыворотка крови человека с добавленными лекарственными веществами Нереактивные компоненты: Консервант и стабилизатор. Хранение и стабильность Хранить при 2‑8 °C. Стабильность: невскрытые: до окончания указанного срока годности при температуре 2‑8 °C После вскрытия: 12 месяцев при 2‑8 °C или до окончания срока годности, в зависимости от того, что наступит раньше. При поставке предъявить сертификат происхождения товара и доверенность от производителя на прово реализации товара на территории Республики Казахстан. Реагенты для анализатора Cobas c311. Область поставки – для стран ЕС. Остаточный срок годности не менее 60%. В случае не соответствия товара технической спецификации замена товара в течении 3-х дней после уведомления. | набор | 1 | 133452 | 133452 |  | 112100
8 | Cobas FP Sample Dilution Reagent II (опционно) | Назначение COBAS FP Sample Dilution Reagent II представляет собой водный раствор, предназначенный для использования в качестве универсального разбавителя для всех тестов COBAS TDM, выполняемых на системах для химического анализа COBAS INTEGRA. Реагенты - рабочие растворы Реактивные компоненты: COBAS FP Sample Dilution Reagent II представляет собой забуференный водный раствор, содержащий ПАВ. Нереактивные компоненты: Консервант. Хранение и стабильность Срок хранения невскрытого реагента при 15‑25 °C См. срок годности на упаковке реагента Анализатор COBAS INTEGRA 400 plus/800 При использовании на борту 7 дней. При поставке предъявить сертификат происхождения товара и доверенность от производителя на прово реализации товара на территории Республики Казахстан. Реагенты для анализатора Cobas е411. Область поставки – для стран ЕС. Остаточный срок годности не менее 60%. В случае не соответствия товара технической спецификации замена товара в течении 3-х дней после уведомления. | набор | 1 | 61738 | 61738
9 | Прокальцитонин (PCT Brahms) (100 тестов) | Назначение: Иммунотест для in vitro диагностики. Предназначен для количественного определения прокальцитонина (PCT) в сыворотке и плазме крови человека. Электрохемилюминесцентный иммунотест "ECLIA" предназначен для использования на иммунохимических анализаторах cobas e. Реагенты — рабочие растворы: Кассета с реагентами (M, R1, R2) промаркирована как PCT. M Микрочастицы, покрытые стрептавидином (прозрачная крышка), 1 флакон, 6.5 мл: Микрочастицы, покрытые стрептавидином, 0.72 мг/мл; консервант. R1 Анти-прокальцитонин-Ат~биотин (серая крышка), 1 флакон, 9 мл: Биотинилированное моноклональное антитело к прокальцитонину (мышиное), 2.0 мкг/мл; фосфатный буфер 95 ммоль/л, pH 7.5; консервант. R2 Анти-прокальцитонин-Ат~Ru(bpy) (черная крышка), 1 флакон, 9 мл: Моноклональное антитело к прокальцитонину (мышиное), меченное рутениевым комплексом, 5.6 мкг/мл; фосфатный буфер 95 ммоль/л, pH 7.5; консервант. PCT Cal1 Калибратор PCT 1 (белая крышка; лиофилизированный), 1 флакон для приготовления 4 мл: Прокальцитонин (рекомбинантный) около 0.10 нг/мл в матрице сыворотки крови человека; консервант. PCT Cal2 Калибратор PCT 2 (черная крышка; лиофилизированный), 1 флакон для приготовления 4 мл: Прокальцитонин (рекомбинантный) около 54 нг/мл в матрице сыворотки крови человека; консервант. PC PCT1 PreciControl PCT 1 (бежевая крышка; лиофилизированный), 2 флакона, каждый для приготовления 4 мл: Прокальцитонин (рекомбинантный) около 0.50 нг/мл в матрице сыворотки крови человека; консервант. PC PCT2 PreciControl PCT 2 (коричневая крышка; лиофилизированный), 2 флакона, каждый для приготовления 4 мл: Прокальцитонин (рекомбинантный) около 10 нг/мл в матрице сыворотки крови человека; консервант. Реагенты в наборе (M, R1 и R2) готовы к применению и поставляются во флаконах, совместимых с системой.Калибраторы и контрольные материалы должны разводится дистиллированной водой. Хранение и стабильность: Хранить при 2‑8 °C. Не замораживать. Стабильность основных реагентов: в невскрытом виде при 2‑8 °C до истечения указанного срока годности, после вскрытия при 2‑8 °C 12 недель, на борту анализаторов 4 недели. Стабильность калибраторов и контролей: лиофилизированные калибраторы/контрольные материалы до истечения указанного срока годности, растворенные калибраторы/контрольные материалы на борту анализаторов 2 часа, растворенные калибраторы/контрольные материалы при -20 °C (± 5 °C) 3 месяца. При поставке предъявить сертификат происхождения товара и доверенность от производителя на прово реализации товара на территории Республики Казахстан. Реагенты для анализатора Cobas е411. Область поставки – для стран ЕС. Остаточный срок годности не менее 60%. В случае не соответствия товара технической спецификации замена товара в течении 3-х дней после уведомления. | набор | 1 | 782462 | 782462 | 680000 | 657270
10 | ИХЛ Ковид - Elecsys Anti-SARS-Cov-2 (200 тестов) | Назначение Elecsys Anti SARS CoV 2 — это иммунотест для качественного определения in vitro антител (включая IgG) к коронавирусу, вызывающему тяжелый острый респираторный синдром (SARS CoV 2), в сыворотке и плазме человека. Тест предназначен для помощи в определении иммунной реакции на SARS CoV 2. Электрохемилюминесцентный иммунотест "ECLIA" предназначен для использования на иммунохимических анализаторах cobas e. Реагенты — рабочие растворы Кассета с реагентами (M, R1, R2) промаркирована как ACOV2. M Микрочастицы, покрытые стрептавидином (прозрачная крышка), 1 флакон, 12 мл: Микрочастицы, покрытые стрептавидином, 0.72 мг/мл; консервант. R1 SARS CoV 2 Аг~биотин (серая крышка), 1 флакон, 16 мл: Биотинилированный специфичный рекомбинантный антиген SARS CoV 2 (E. Coli). Хранение и стабильность Хранить при 2 8 °C. Не замораживать. Храните реагенты Elecsys в вертикальном положении для обеспечения полной доступности микрочастиц во время автоматического перемешивания перед использованием. Стабильность кассеты с реагентами в невскрытом виде при 2 8 °C до окончания указанного срока годности после вскрытия при 2 8 °C 21 дней на борту анализаторов 28 дней При поставке предъявить сертификат происхождения товара и доверенность от производителя на прово реализации товара на территории Республики Казахстан. Реагенты для анализатора Cobas е411. Область поставки – для стран ЕС. Остаточный срок годности не менее 60%. В случае не соответствия товара технической спецификации замена товара в течении 3-х дней после уведомления. | набор | 1 | 318596 | 318596
11 | Контроль PreciControl Anty-SARS-Cov-2 Elecsys Cobas | Назначение Набор контрольных материалов PreciControl Anti SARS CoV 2 предназначен для контроля качества иммунотеста Elecsys Anti SARS CoV 2 на иммунохимических анализаторах cobas e. Теоретическое обоснование Контрольные материалы PreciControl Anti SARS CoV 2 представляют собой готовую к применению контрольную сыворотку на основе сыворотки крови человека. Контрольные материалы используются для мониторинга точности иммунотеста Elecsys Anti SARS CoV 2. Реагенты — рабочие растворы ▪ PC ACOV2 1: 2 флакона, в каждом 1.0 мл контрольного материала на основе сыворотки крови человека, нереактивной по антителам к SARS CoV 2; HEPESa) буфер; консервант. ▪ PC ACOV2 2: 2 флакона, в каждом 1.0 мл контрольного материала на основе сыворотки крови человека, реактивной по антителам к SARS CoV 2; HEPES буфер; консервант. Хранение и стабильность Хранить при 2 8 °C. Стабильность контрольной сыворотки: в невскрытом виде при 2 8 °C до окончания указанного срока годности после вскрытия при 2 8 °C 28 дней на борту анализаторов при 20 25 °C до 10 часов. При поставке предъявить сертификат происхождения товара и доверенность от производителя на прово реализации товара на территории Республики Казахстан. Реагенты для анализатора Cobas е411. Область поставки – для стран ЕС. Остаточный срок годности не менее 60%. В случае не соответствия товара технической спецификации замена товара в течении 3-х дней после уведомления. | набор | 1 | 53112 | 53112