«УТВЕРЖДАЮ»

Председатель Правления АО «НИИ КиВБ»

_______________ Пашимов М.О.

Приказ №287 п от «18» сентября 2024 г.

ТЕНДЕРНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

по закупу

медицинской техники

для АО «НИИ кардиологии и внутренних болезней»

способом проведения тендера

Заказчик: АО «НИИ кардиологии и внутренних болезней»

Адрес: 050000, Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Айтеке би, д. 120/25.

Банковские реквизиты:

РНН 600700010625,

ИИК KZ6896502F0017746519,

АО "ForteBank",

Кбе – 16,

БИН 990240008700,

БИК IRTYKZKA

Веб-сайт: www.ncvb.kz

Представитель Заказчика: Тәжімұрат Е.А.–  заместитель председателя Правления по стратегическим и финансово-экономическим вопросам АО «НИИ кардиологии и внутренних болезней» (8/727/ 233-00-88)

Организатор тендера: АО «НИИ кардиологии и внутренних болезней»

Адрес: 050000, Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Айтеке би, д. 120/25.

Банковские реквизиты:

РНН 600 700 010 625,

ИИК KZ6896502F0017746519,

АО "ForteBank",

Кбе – 16,

БИН 990240008700,

БИК IRTYKZKA.

г. Алматы, 2024 год

Настоящая тендерная документация, предоставляемая организатором тендера – АО «НИИ кардиологии и внутренних болезней». Потенциальным поставщикам для подготовки тендерных заявок и участия в тендере по закупу медицинской техники для АО «НИИ кардиологии и внутренних болезней»  (далее - Тендерная документация), разработана в соответствии с Приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 7 июня 2023 года № 110 «Об утверждении правил организации и проведения закупа лекарственных средств, медицинских изделий и специализированных лечебных продуктов в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, дополнительного объема медицинской помощи для лиц, содержащихся в следственных изоляторах и учреждениях уголовно-исполнительной (пенитенциарной) системы, за счет бюджетных средств и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования, фармацевтических услуг» (далее – Правила).

Глава 1. Введение

1. Предмет тендера

1.1 Настоящая Тендерная документация по проведению тендера по закупу медицинской техники для АО «НИИ кардиологии и внутренних болезней» (далее - Товары), разработана с целью предоставления потенциальным поставщикам полной информации об их участии в тендере.

1.2 Тендер проводится с целью определения поставщиков Товаров. Полный перечень закупаемых Товаров приведен в Приложении 1 к Тендерной документации.

2. Базовые условия платежа

2.1 Базовые условия платежа:

1) аванс в размере 0% процентов от общей суммы Договора;

2) все последующие платежи оплачиваются Заказчиком за фактически поставленный объем товара, на основании подписанных уполномоченными представителями Сторон Актов приема-передачи товара. Оплата производится Заказчиком в течение 30 (тридцать) календарных дней со дня подписания сторонами Акта приема-передачи товара при условии, что товар без дефектов, недостатков и предоставления Поставщиком счета-фактуры и счета на оплату.

2.2 Потенциальный поставщик может представить альтернативные условия платежа, или другие условия и связанные с ними конкретные ценовые скидки. При этом потенциальный поставщик в своей тендерной заявке должен указать, какую ценовую скидку он может предложить в этом случае.

3. Правомочность и квалификация потенциальных поставщиков

3.1 К тендеру допускаются желающие потенциальные поставщики, занимающиеся производством и/или реализацией лекарственных средств и изделий медицинского назначения (медицинской техники), гарантирующих поставку закупаемого товара, который соответствует по качеству требованиям, указанным в технической спецификации (Приложение 2 к настоящей Тендерной документации).

3.2 Для участия в тендере потенциальный поставщик должен соответствовать следующим квалификационным требованиям:

1) правоспособность (для юридических лиц), гражданская дееспособность (для физических лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность);

2) правоспособность на осуществление соответствующей фармацевтической деятельности;

3) не аффилирован с членами и секретарем тендерной комиссии (комиссии), а также представителями заказчика, организатора закупа или единого дистрибьютора, которые имеют право прямо и (или) косвенно принимать решения и (или) оказывать влияние на принимаемые решения тендерной комиссией (комиссии);

4) отсутствие задолженности в бюджет, задолженности по обязательным пенсионным взносам, обязательным профессиональным пенсионным взносам, социальным отчислениям и отчислениям и (или) взносам на обязательное социальное медицинское страхование;

5) не подлежит процедуре банкротства либо ликвидации.

3.3 Преимущество на заключение договоров в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи имеют потенциальные поставщики, получившие сертификат о соответствии объекта требованиям:

-надлежащей производственной практики (GMP) при закупе лекарственных средств и заключении долгосрочных договоров поставки лекарственных средств;

- надлежащей дистрибьюторской практики (GDP) при закупе лекарственных средств и фармацевтических услуг по оказанию гарантированного объема бесплатной медицинской помощи;

- надлежащей аптечной практики (GPP) при закупе фармацевтических услуг.

Для получения преимущества на заключение договора закупа или поставки потенциальный поставщик прикладывает к тендерной заявке:

- отечественные товаропроизводители при закупе лекарственных средств и заключении долгосрочных договоров поставки лекарственных средств прикладывают сертификат о соответствии объекта и производства требованиям надлежащей производственной практики (GMP), полученный в соответствии с требованиями законодательства в области здравоохранения Республики Казахстан;

- потенциальные поставщики при закупе лекарственных средств, медицинских изделий и фармацевтических услуг прикладывают сертификат о соответствии объекта требованиям надлежащей дистрибьюторской практики (GDP), полученный в соответствии с требованиями законодательства в области здравоохранения Республики Казахстан;

- потенциальные поставщики и (или) их соисполнители при закупе фармацевтических услуг прикладывают сертификат о соответствии объекта требованиям надлежащей аптечной практики (GPP), полученный в соответствии с требованиями законодательства в области здравоохранения Республики Казахстан.

3.4 Организатор закупа не вправе предъявлять к потенциальному поставщику квалификационные требования, не предусмотренные пунктом 13 Правилами.

4. Требования к лекарственным средствам и медицинским изделиям

К закупаемым и отпускаемым, в том числе при закупе фармацевтических услуг, лекарственным средствам и медицинским изделиям предъявляются следующие требования:

1) наличие государственной регистрации в Республике Казахстан в соответствии с положениями Кодекса и порядком, определенным уполномоченным органом в области здравоохранения, за исключением лекарственных препаратов, изготовленных в аптеках, орфанных препаратов, включенных в перечень орфанных препаратов, утвержденный уполномоченным органом в области здравоохранения, незарегистрированных лекарственных средств, медицинских изделий, ввезенных на территорию Республики Казахстан на основании заключения (разрешительного документа), выданного уполномоченным органом в области здравоохранения, комплектующих, входящих в состав изделия медицинского назначения и не используемых в качестве самостоятельного изделия или устройства; в случае закупа медицинской техники в специальном транспортном средстве - наличие государственной регистрации в Республике Казахстан в качестве единого передвижного медицинского комплекса.

Отсутствие необходимости регистрации комплектующего медицинской техники (комплекта поставки) подтверждается письмом экспертной организации или уполномоченного органа в области здравоохранения;

2) соответствие характеристики или технической спецификации условиям объявления или приглашения на закуп.

При этом допускается превышение предлагаемых функциональных, технических, качественных и эксплуатационных характеристик медицинской техники требованиям технической спецификации;

3) непревышение утвержденных уполномоченным органом в области здравоохранения предельных цен по международному непатентованному названию и торговому наименованию (при наличии) с учетом наценки единого дистрибьютора (в случае закупа единым дистрибьютором), цены в объявлении или приглашении на закуп, за исключением незарегистрированных лекарственных средств и медицинских изделий, ввезенных на территорию Республики Казахстан на основании заключения (разрешительного документа), выданного уполномоченным органом в области здравоохранения;

4) хранение и транспортировка в условиях, обеспечивающих сохранение их безопасности, эффективности и качества, в соответствии с Правилами хранения и транспортировки лекарственных средств и медицинских изделий, утвержденными уполномоченным органом в области здравоохранения;

5) соответствие маркировки, потребительской упаковки и инструкции по применению лекарственных средств и медицинских изделий требованиям законодательства Республики Казахстан и порядку, установленному уполномоченным органом в области здравоохранения, за исключением случаев ввоза в Республику Казахстан незарегистрированных лекарственных средств и (или) медицинских изделий;

6) срок годности лекарственных средств и медицинских изделий на дату поставки поставщиком заказчику составляет:

не менее пятидесяти процентов от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности менее двух лет);

не менее двенадцати месяцев от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности два года и более);

7) срок годности лекарственных средств и медицинских изделий, закупаемых на дату поставки поставщиком единому дистрибьютору, составляет:

не менее шестидесяти процентов от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности менее двух лет) при поставке лекарственных средств и медицинских изделий в период ноябрь, декабрь года, предшествующего году, для которого производится закуп, январь наступившего финансового года и не менее пятидесяти процентов при последующих поставках в течение финансового года;

не менее четырнадцати месяцев от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности два года и более) при поставке лекарственных средств и медицинских изделий в период ноябрь, декабрь года, предшествующего году, для которого производится закуп, январь наступившего финансового года и не менее двенадцати месяцев при последующих поставках в течение финансового года;

8) срок годности лекарственных средств и медицинских изделий на дату поставки единым дистрибьютором заказчику составляет:

не менее тридцати процентов от срока годности, указанного на упаковке (при сроке годности менее двух лет);

не менее восьми месяцев от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности два года и более);

9) срок годности вакцин на дату поставки единым дистрибьютором заказчику составляет:

не менее сорока процентов от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности менее двух лет);

не менее десяти месяцев от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности два года и более);

10) менее сроков годности, указанных в подпунктах 8) и 9) настоящего пункта, для переходящих остатков лекарственных средств и медицинских изделий единого дистрибьютора, которые поставляются заказчику для использования по назначению до истечения срока их годности;

11) новизна медицинской техники, ее неиспользованность и производство в период двадцати четырех месяцев, предшествующих моменту поставки;

12) внесение медицинской техники, относящейся к средствам измерения, в реестр государственной системы единства измерений Республики Казахстан в соответствии с законодательством Республики Казахстан о единстве измерений.

Отсутствие необходимости внесения медицинской техники в реестр государственной системы единства измерений Республики Казахстан подтверждается в соответствии с законодательством Республики Казахстан об обеспечении единства измерений;

13) соблюдение количества, качества и сроков поставки или оказания фармацевтической услуги по условиям договора;

14) наличие документа, подтверждающего поставку потенциальным поставщиком, имеющим статус производителя либо официального представителя производителя.

12. Требования, предусмотренные подпунктами 4), 5), 6), 7), 8), 9), 10), 11), 12), 13) и 14) пункта 11 настоящих Правил, подтверждаются поставщиком при исполнении договора поставки или закупа.

13. Заказчик, организатор закупа, единый дистрибьютор не устанавливают к лекарственным средствам и медицинским изделиям требования, не предусмотренные настоящими Правилами.

Глава 2. Тендерная документация

1. Содержание тендерной документации

1.1 Тендерная документация содержит следующую информацию:

- состав тендерной документации, перечень документов, подлежащих представлению потенциальным поставщиком в подтверждение его соответствия требованиям глав 3 и 4 настоящих Правил;

- технические и качественные характеристики закупаемых товаров, фармацевтических услуг, включая технические спецификации;

- объем закупаемых товаров, фармацевтических услуг и суммы, выделенные для их закупа по каждому лоту.

- место, сроки и другие условия поставки товара или оказания фармацевтических услуг;

- условия платежей и проект договора закупа товаров или договора на оказание фармацевтических услуг по формам, утвержденным уполномоченным органом в области здравоохранения;

- требования к языкам тендерной заявки, договора закупа или договора на оказание фармацевтических услуг;

- требования к оформлению тендерной заявки;

- порядок, форму и сроки внесения гарантийного обеспечения тендерной заявки;

- указание на возможность и порядок отзыва тендерной заявки;

- место и окончательный срок приема тендерных заявок и срок их действия;

- формы обращения потенциальных поставщиков за разъяснениями по содержанию тендерной документации при необходимости порядка проведения встречи с ними;

- место, дату, время и процедуру вскрытия конвертов с тендерными заявками;

- процедуру рассмотрения тендерных заявок;

- условия предоставления потенциальным поставщикам – отечественным товаропроизводителям поддержки, определенные Правилами;

- условия внесения, форму, объем и способ гарантийного обеспечения договора закупа или договора на оказание фармацевтических услуг;

- сведения о квалификации согласно форме, утвержденной уполномоченным органом в области здравоохранения;

- требования к товарам, установленные главой 4 настоящих Правил.

  - Потенциальный поставщик вправе запросить у организатора тендера разъяснения тендерной документации, но не позднее, чем за десять календарных дней до истечения окончательного срока представления тендерных заявок. Организатор тендера не позднее трех рабочих дней со дня получения заявки должен направить соответствующее разъяснение всем потенциальным поставщикам без указания автора запроса, которым была предоставлена тендерная документация.

  - Организатор тендера вправе в срок не позднее семи календарных дней до истечения окончательного срока представления тендерных заявок по собственной инициативе или в ответ на запросы потенциальных поставщиков внести изменения в тендерную документацию.

  - Внесенные изменения имеют обязательную силу и о них незамедлительно сообщается всем потенциальным поставщикам, которым представлена тендерная документация. При этом окончательный срок представления тендерных заявок продлевается организатором тендера на срок не менее пяти рабочих дней для учета потенциальными поставщиками этих изменений в тендерных заявках.

  - Организатор тендера вправе провести встречу с потенциальными поставщиками для разъяснения условий тендера в определенном месте и определенное время, указанные в тендерной документации.

  - При проведении указанной встречи составляется протокол, содержащий представленные в ходе встречи вопросы и ответы по разъяснению условий тендера, который по итогам встречи незамедлительно направляется всем потенциальным поставщикам, которым была представлена тендерная документация.

Глава 3. Срок действия, содержание, предоставление, изменение и отзыв тендерных заявок

1. Срок действия, содержание, предоставление, изменение и отзыв тендерных заявок

  - Потенциальный поставщик, изъявивший желание участвовать в тендере, обязан до
истечения окончательного срока представления тендерных заявок представить организатору
тендера в запечатанном виде тендерную заявку в соответствии с тендерной документацией.

  - Тендерная заявка, поступившая по истечении окончательного срока представления тендерных заявок, не вскрывается и возвращается представившему ее потенциальному поставщику.

  - Срок действия тендерной заявки, представленной потенциальным поставщиком для участия в тендере, должен быть до подведения итогов тендера.

  - Тендерная заявка, имеющая более короткий срок действия, чем указанная в тендерной документации, отклоняется.

  - Тендерная заявка состоит из основной части, технической части и гарантийного обеспечения. В случае привлечения соисполнителя, потенциальный поставщик также прилагает к тендерной заявке документы, указанные в подпунктах 2), 3), 4), 5), 6) и 7) пункта 50 настоящих Правил. Тендерная заявка потенциального поставщика, изъявившего желание участвовать в тендере, должна содержать:

1.5.1 заявку на участие в тендере по форме, утвержденной в соответствии с Приложением 3 к Правилам и Тендерной документации. На электронном носителе в обязательном порядке представляется опись прилагаемых к заявке документов по форме согласно Приложению 5 Правил и настоящей Тендерной документации;

1.5.2 документы, подтверждающие соответствие квалификационным требованиям, предъявляемым к потенциальному поставщику, в том числе:

Основная часть:

- заявка на участие в тендере по форме, утвержденной уполномоченным органом в области здравоохранения (на электронном носителе представляется опись прилагаемых к заявке документов по форме, утвержденной уполномоченным органом в области здравоохранения);

- копия устава для юридического лица (в случае, если в уставе не указан состав учредителей, участников или акционеров, также представляется выписка о составе учредителей, участников или копия учредительного договора, или выписка из реестра действующих держателей акций после даты объявления);

- копия документа, предоставляющего право на осуществление предпринимательской деятельности без образования юридического лица, выданного соответствующим государственным органом;

- копии соответствующих лицензий на фармацевтическую деятельность и (или) на осуществление деятельности в сфере оборота наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, уведомления о начале или прекращении деятельности по оптовой и (или) розничной реализации медицинских изделий либо в виде электронного документа, полученных в соответствии с Законом «О разрешениях и уведомлениях», сведения о которых подтверждаются в информационных системах государственных органов. В случае отсутствия сведений в информационных системах государственных органов, потенциальный поставщик представляет нотариально удостоверенную копию соответствующей лицензии на фармацевтическую деятельность и (или) на осуществление деятельности в сфере оборота наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, уведомления о начале или прекращении деятельности по оптовой и (или) розничной реализации медицинских изделий, полученных в соответствии с Законом «О разрешениях и уведомлениях»;

- копии сертификатов (при наличии):

о соответствии объекта и производства требованиям надлежащей производственной практики (GMP);

о соответствии объекта требованиям надлежащей дистрибьюторской практики (GDP);

о соответствии объекта требованиям надлежащей аптечной практики (GPP);

- ценовое предложение по форме, утвержденной уполномоченным органом в области здравоохранения;

- оригинал документа, подтверждающего внесение гарантийного обеспечения тендерной заявки.

Техническая часть:

1.5.3 технические спецификации с указанием точных технических характеристик заявленных лекарственных средств и (или) медицинских изделий, фармацевтической услуги на бумажном носителе (при заявлении медицинской техники, также на электронном носителе в формате docx);

1.5.4 копию документа о государственной регистрации лекарственного средства и (или) медицинского изделия либо заключения (разрешения) уполномоченного органа в области здравоохранения на ввоз и применение в Республике Казахстан;

На ввезенные и произведенные на территории Республики Казахстан до истечения срока действия регистрационного удостоверения лекарственные средства и (или) медицинские изделия представляются: копии документа, подтверждающего его ввоз через государственную границу Республики Казахстан, его оприходование потенциальным поставщиком; производство отечественными товаропроизводителем, заключение о безопасности, выданное в установленном законодательством порядке;

1.5.5 Акт санитарно-эпидемиологического обследования о наличии «холодовой цепи» с датой выдачи за один и менее год до даты вскрытия конвертов с заявками, если потенциальным поставщиком не представлен сертификат надлежащей дистрибьюторской практики (GDP) или надлежащей производственной практики (GMP), или надлежащей аптечной практики (GPP).

1.6 Потенциальный поставщик вправе изменить или отозвать свою тендерную заявку до истечения срока представления тендерной заявки. При этом он имеет право на возврат гарантийного обеспечения своей тендерной заявки.

1.7 Уведомление потенциального поставщика об отзыве тендерной заявки должно быть направлено организатору тендера в письменной форме, но не позднее окончательного срока представления тендерных заявок.

1.8 Не допускается внесение изменений в тендерные заявки после истечения срока представления тендерных заявок.

2. Валюта тендерной заявки и платежа

2.1 Цены тендерных заявок потенциальных поставщиков должны быть выражены в
национальной валюте - тенге.

2.2 Фактическая оплата поставщикам производится в тенге по мере выделения
денежных средств соответствующим уполномоченным органом в сфере здравоохранения.

3. Гарантийное обеспечение тендерной заявки

3.1 Потенциальный поставщик при представлении тендерной заявки одновременно вносит гарантийное обеспечение в размере одного процента от суммы, выделенной для закупа товаров.

3.2 Гарантийное обеспечение тендерной заявки (далее - гарантийное обеспечение) представляется в виде:

1) гарантийного денежного взноса, который вносится на банковский счет заказчика или организатора закупа либо на счет, предусмотренный Бюджетным кодексом Республики Казахстан для организаторов закупа, являющихся государственными органами и государственными учреждениями;

2) банковской гарантии по форме, утвержденной уполномоченным органом в области здравоохранения, согласно Приложению 6 настоящей Тендерной документации.
      Гарантийное обеспечение тендерной заявки в виде залога денег вносится потенциальным поставщиком на соответствующий счет:

БИН 990240008700

ИИК KZ6896502F0017746519

БИК IRTYKZKA

АО "ForteBank"

3.3 Срок действия гарантийного обеспечения тендерной заявки должен быть не менее срока действия тендерной заявки.

3.4 Организатор тендера возвращает гарантийное обеспечение тендерной заявки в течение пяти рабочих дней с момента наступления следующих случаев:

3.4.1 истечения срока действия тендерной заявки, за исключением победителя (-ей) тендера;

3.4.2 отзыва тендерной заявки потенциальным поставщиком до истечения окончательного срока представления тендерных заявок;

3.4.3 отклонения тендерной заявки как не отвечающей требованиям тендерной документации;

3.4.4 при признании победителем тендера другого потенциального поставщика;

3.4.5 прекращения процедур закупки без определения победителя тендера;

3.4.6 вступления в силу договора о закупе и внесения победителем тендера обеспечения исполнения договора о закупе, предусмотренного тендерной документацией.

3.5 Гарантийное обеспечение тендерной заявки не возвращается потенциальному поставщику, представившему тендерную заявку и ее обеспечение в случаях, если потенциальный поставщик:

3.5.1 отозвал или изменил тендерную заявку после истечения окончательного срока представления тендерной заявки;

3.5.2 Гарантийное обеспечение не возвращается потенциальному поставщику, если он:
- 	отозвал или изменил тендерную заявку после истечения окончательного срока приема тендерных заявок;

-	победитель уклонился от заключения договора закупа или договора на оказание фармацевтических услуг после признания победителем тендера;

-	признан победителем и не внес либо несвоевременно внес гарантийное обеспечение договора закупа или договора на оказание фармацевтических услуг.

4. Язык тендерной документации

Тендерная заявка, подготовленная потенциальным поставщиком, а также вся
корреспонденция и документы касательно тендерной заявки составляются и представляются на
языке в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Сопроводительная
документация и печатная литература, предоставляемые потенциальным поставщиком, могут
быть составлены на другом языке при условии, что к ним будет прилагаться точный, нотариально засвидетельствованный перевод соответствующих разделов на языке тендерной заявки, и в этом случае, в целях интерпретации тендерной заявки, преимущество будут иметь документы, составленные на государственном или русском языке.

Глава 4. Подача тендерных заявок для участия в тендере

1. Оформление и визирование тендерной заявки

1.1 Тендерная заявка представляется потенциальным поставщиком в прошитом и пронумерованном виде, последняя страница заверяется подписью печатью.

1.2 Техническая спецификация тендерной заявки (в прошитом виде, с пронумерованными страницами, последняя из которых должна быть заверена подписью и печатью юридического лица или физического лица, осуществляющего предпринимательскую деятельность), оригинал гарантийного обеспечения прикладываются к тендерной заявке отдельно и запечатываются с тендерной заявкой в один конверт, оформленный в соответствии с пунктом 58 Правил.

1.3 Тендерная заявка должна быть напечатана либо написана несмываемыми чернилами и подписана потенциальным поставщиком с приложением документа, подтверждающего право подписи уполномоченного лица на подпись тендерной заявки, в соответствии с пунктом 58 Правил.

1.4 В тендерной заявке не должно быть никаких вставок между строками, подтирок или приписок, за исключением тех случаев, когда потенциальному поставщику необходимо исправить грамматические или арифметические ошибки.

1.5 Потенциальный поставщик запечатывает тендерную заявку в конверт. На конверте должны быть указаны наименование и юридический адрес потенциального поставщика. Конверт должен быть адресован заказчику или организатору закупа по адресу: город Алматы, ул. Айтеке би 120/25, 2-этаж, 208 кабинет, отдел государственных закупок.
              1.6 Содержать слова «Тендер по закупу медицинской техники» для АО «НИИ кардиологии и внутренних болезней» и «Не вскрывать» до 11 часов «8» октября 2024 года»

2. Место и окончательный срок представления тендерных заявок

Тендерные заявки представляются (направляются) организатору тендера нарочно или по почте по адресу: город Алматы, ул. Айтеке би 120/25, 2-этаж, отдел государственных закупок. Окончательный срок предоставления тендерных заявок – до 10 часов «08» октября 2024 года

Глава 5. Вскрытие, оценка и сопоставление тендерных заявок

1. Вскрытие конвертов с тендерными заявками

1.1   Присутствующие уполномоченные представители потенциальных поставщиков должны зарегистрироваться в журнале регистрации потенциальных поставщиков, изъявивших желание участвовать в процедуре вскрытия конвертов с тендерными заявками, подтверждая свое присутствие «08» октября 2024 года в 10 часов 00 мин.

1.2 Тендерная комиссия вскрывает конверты с тендерными заявками в присутствии всех прибывших потенциальных поставщиков, или их уполномоченных представителей в 11 часов 00 мин. «08» октября 2024 года, по адресу: город Алматы, ул. Айтеке би 120/25, АО «НИИ кардиологии и внутренних болезней».

Конверты с тендерными заявками вскрываются тендерной комиссией по времени и в месте, определенных тендерной документацией, с применением аудио- и видеофиксации.

2. Оценка и сопоставление тендерных заявок

2.1 Тендерная комиссия осуществляет оценку и сопоставление тендерных заявок. В случае сомнений в достоверности представленных сведений, содержащихся в тендерных заявках, допускается принятие необходимых мер комиссией, за исключением действий комиссии, связанных с дополнением недостающими документами либо заменой документов, представленных в тендерной заявке.
                   2.2 	В целях уточнения соответствия потенциальных поставщиков квалификационным требованиям в части их непричастности к процедуре банкротства либо ликвидации конкурсная комиссия рассматривает информацию, размещенную на Интернет-ресурсе уполномоченного органа, осуществляющего контроль за проведением процедур банкротства либо ликвидации, в части их наличия в перечне недобросовестных поставщиков рассматривает информацию на Интернет-ресурсе уполномоченного органа в области здравоохранения.

3. Условия предоставления приоритета

3.1 В случае, если в закупе по лоту участвует один потенциальный поставщик, являющийся отечественным товаропроизводителем и (или) производителем государств-членов Евразийского экономического союза, представивший заявку, соответствующую условиям объявления или приглашения на закуп и требованиям настоящих Правил, такой потенциальный поставщик признается победителем, а заявки других потенциальных поставщиков автоматически отклоняются.
      	3.2 В случае, если в закупе по лоту участвуют два и более потенциальных поставщика, являющихся отечественными товаропроизводителями и (или) производителями государств-членов Евразийского экономического союза, заявки которых соответствуют условиям объявления или приглашения на закуп и требованиям настоящих Правил, то победитель среди них определяется по наименьшей цене, а заявки других потенциальных поставщиков автоматически отклоняются.
      	3.3  Если в тендере, предполагающем возможность заключения долгосрочного договора с отечественным товаропроизводителем, подана одна заявка, соответствующая условиям объявления и требованиям настоящих Правил, потенциальным поставщиком, являющимся отечественным товаропроизводителем, с ним заключается долгосрочный договор поставки.

3.4 Если в закупе по лоту участвует только один потенциальный поставщик, представивший заявку, соответствующую условиям объявления или приглашения на закуп и требованиям настоящих Правил, и сертификат о соответствии объекта требованиям надлежащей производственной практики (GMP) или надлежащей дистрибьюторской практики (GDP), такой потенциальный поставщик признается победителем, а заявки других потенциальных поставщиков автоматически отклоняются.

3.5 Если в закупе по лоту участвуют два и более потенциальных поставщика, представивших тендерные заявки, соответствующие условиям объявления или приглашения на закуп и требованиям настоящих Правил, и сертификаты о соответствии объектов требованиям надлежащей производственной практики (GMP) или надлежащей дистрибьюторской практики (GDP), то победитель среди них определяется по наименьшей цене, а заявки других потенциальных поставщиков автоматически отклоняются.

Если в закупе по лоту участвуют два и более потенциальных поставщика, представивших регистрационное удостоверение, полностью и в точности соответствующее данным государственного реестра лекарственных средств и (или) медицинских изделий, или номер разрешения (заключения) уполномоченного органа в области здравоохранения на ввоз лекарственного средства и (или) медицинского изделия в Республику Казахстан, преимущественное право предоставляется потенциальным поставщикам, представившим регистрационное удостоверение, полностью и в точности соответствующее данным государственного реестра лекарственных средств и (или) медицинских изделий, при этом победитель среди них определяется по наименьшей цене, а заявки других потенциальных поставщиков автоматически отклоняются.

Глава 6. Заключение договора закупок

Заказчик в течение пяти календарных дней со дня подведения итогов тендера направляет потенциальному поставщику подписанный договор о закупе, составляемый по форме согласно Приложению 7 к настоящей Тендерной документации.

Договор о закупе вступает в силу с момента подписания его уполномоченными представителями сторон, если иное не предусмотрено законодательными актами Республики Казахстан.

В течение десяти рабочих дней со дня получения договора победитель тендера подписывает его либо письменно уведомляет заказчика о несогласии с его условиями или отказе от подписания. Непредставление в указанный срок подписанного договора или уведомления о несогласии с условиями считается отказом от его заключения. Срок разрешения разногласий не должен превышать двух рабочих дней.

Если потенциальный поставщик, признанный победителем тендера, не подписал договор о закупе в сроки, установленные пунктом 90 Правил, не уведомив организатора тендера об имеющихся разногласиях, заказчик тендера заключает вышеуказанный договор с другим участником тендера, предложение которого, является вторым по предпочтительности после предложения победителя, что подтверждается протоколом об итогах тендера.
         Не допускается внесение каких-либо изменений и/или новых условий в проект договора о закупе или в подписанный договор о закупе или (за исключением уменьшения цены), которые могут изменить содержание предложения, явившегося основой для выбора поставщика (цена, качество).

Внесение изменения в заключенный договор при условии неизменности качества и других условий, явившихся основой для выбора поставщика, допускается:
      1) по взаимному согласию сторон в части уменьшения цены на товары и соответственно цены договора;
       2) по взаимному согласию сторон в части уменьшения объема товаров, фармацевтических услуг.

Допускается проведение переговоров заказчиком либо организатором закупа с потенциальным поставщиком, признанным победителем тендера, с целью уменьшения цены товара либо фармацевтической услуги до подписания договора о закупе, об оказании фармацевтических услуг. Потенциальный поставщик принимает решение по своему усмотрению о согласии или несогласии на уменьшение цены товара или фармацевтической услуги, что не является основанием для отказа заказчиком либо организатором закупа в подписании договора с потенциальным поставщиком, признанным победителем тендера.

Глава 7. Порядок внесения обеспечения исполнения договора

7.1 Гарантийное обеспечение составляет три процента от цены договора закупа или договора на оказание фармацевтических услуг и представляется в виде:

7.1.1 гарантийного взноса в виде денежных средств, размещаемых в обслуживающем банке заказчика;

7.1.2 банковской гарантии, выданной в соответствии с нормативными правовыми актами Национального Банка Республики Казахстан.

Обеспечение исполнения договора в виде залога денег вносится потенциальным поставщиком на соответствующий счет:

БИН 990240008700

ИИК KZ6896502F0017746519

БИК IRTYKZKA

АО "ForteBank

7.2 Гарантийное обеспечение не вносится, если цена договора закупа или договора на оказание фармацевтических услуг не превышает двухтысячекратного размера месячного расчетного показателя на соответствующий финансовый год.

7.3 Гарантийное обеспечение исполнения договора закупа или договора на оказание фармацевтических услуг вносится поставщиком не позднее десяти рабочих дней со дня его вступления в силу, если им не предусмотрено иное.

7.4 Гарантийное обеспечение исполнения договора закупа или договора на оказание фармацевтических услуг не возвращается заказчиком поставщику в случаях:
      1) расторжения договора закупа или договора на оказание фармацевтических услуг в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением поставщиком договорных обязательств;
      2) неисполнения или исполнения ненадлежащим образом своих обязательств по договору поставки (нарушение сроков поставки, поставка некачественных лекарственных средств, изделий медицинского назначения и нарушение других условий договора);
      3) неуплаты штрафных санкций за неисполнение или ненадлежащее исполнение, предусмотренных договором закупа или договором на оказание фармацевтических услуг.

Допускается проведение переговоров заказчиком либо организатором закупа с потенциальным поставщиком, признанным победителем тендера, с целью уменьшения цены лекарственных средств и (или) медицинских изделий либо фармацевтической услуги до подписания договора закупа и договора на оказание фармацевтических услуг, с применением аудио- и  видеофиксации.  Потенциальный   поставщик  принимает    решение  по  своему  усмотрению  о  согласии   или

несогласии на уменьшение цены лекарственных средств и (или) медицинских изделий или фармацевтической услуги, что не является основанием для отказа заказчиком либо  организатором закупа в подписании договора с потенциальным поставщиком, признанным победителем тендер

Приложение №1

к Тендерной документации

Перечень закупаемых товаров

Тендер по закупу «Медицинской техники»

| № лота | Наименование заказчика | Наименование оборудование | ед.изм | Кол-во, объем | Условие поставки (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2020) | Срок поставки товара | Место поставки товара | Размер авансового платежа, % | Цена за ед. (теңге) | Сумма выделенная для государственных закупок способом тендера, теңге |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | АО "Научно-исследовательский институт кардиологии и внутренних болезней" | Аккумуляторный сеператор клеток для аутогемотрансфузии с принадлежностями | шт | 1 | DDP | до 1 декабря 2024 года | г. Алматы, ул. Айтеке би 120/25 | 0% | 19 900 000 | 19 900 000 |
| 2 | АО "Научно-исследовательский институт кардиологии и внутренних болезней" | Валюметрический инфузионный насос | шт | 6 | DDP | до 1 декабря 2024 года | г. Алматы, ул. Айтеке би 120/25 | 0% | 1 900 000 | 11 400 000 |
| 3 | АО "Научно-исследовательский институт кардиологии и внутренних болезней" | Генератор для радиочастотной абляции мягких тканей | шт | 1 | DDP | до 1 декабря 2024 года | г. Алматы, ул. Айтеке би 120/25 | 0% | 19 990 000 | 19 990 000 |
| 4 | АО "Научно-исследовательский институт кардиологии и внутренних болезней" | Инфузионная станция | шт | 6 | DDP | до 1 декабря 2024 года | г. Алматы, ул. Айтеке би 120/25 | 0% | 2 246 000 | 13 476 000 |
| 5 | АО "Научно-исследовательский институт кардиологии и внутренних болезней" | Инфузионный шприцевой насос | шт | 14 | DDP | до 1 декабря 2024 года | г. Алматы, ул. Айтеке би 120/25 | 0% | 1 900 000 | 26 600 000 |
| 6 | АО "Научно-исследовательский институт кардиологии и внутренних болезней" | Кровать функциональный | шт | 30 | DDP | до 1 декабря 2024 года | г. Алматы, ул. Айтеке би 120/25 | 0% | 2 100 000 | 63 000 000 |
|  | Итого |  |  | 58 |  |  |  |  |  | 154 366 000 |

Итого сумма: 154 366 000,00 (сто пятьдесят четыре миллиона триста шестьдесят шесть тысяч) тенге 00 тиын.

* Полное описание и характеристика товаров указывается в технической спецификации

Председатель Правления АО «НИИ кардиологии и внутренних болезней»

Пашимов М.О.____________

Приложение №2

к Тендерной документации

Утверждаю

Председатель Правления АО «НИИ КиВБ»

_______________ Пашимов М.О.

Техническая спецификация

ЛОТ №1

| № п/п | Критерии | Описание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование медицинской техники | Аккумуляторный сеператор клеток для аутогемотрансфузии с принадлежностями |
| 2 | Требования к комплектации | № п/п; Наименование комплектующего к медицинской технике; Техническая характеристика комплектующего к медицинской технике; Количество (с указанием единицы измерения). Основные комплектующие:. 1; Мобильная основа; Мобильная основа. Аккумуляторный сепаратор клеток для аутогемотрансфузии. Тележка мобильная. Ширина не менее 37,5см x Высота не менее 105,5см в высоту (без стойки для внутривенных вливаний) x Глубина не менее 68см. Вес не более 37кг. Режим работы Ручной и автоматический. Электропитание 230В или 100-120в Частота 50-60ГЦ. Дисплей с сенсорным экраном. Экран. Графический цветной сенсорный, не менее 8,4-дюймовый, центральное расположение. Интерфейс на русском языке. Датчик веса: Крышка центрифуги. На держателе резервуара установлен датчик веса. Функция сепарации компонентов крови. Чаша Латама (использует центробежную силу для разделения крови на ее компоненты: эритроциты, лейкоциты, плазму и тромбоциты) Размер чаши 55, 125, 175, 225 мл. Скорость потока и давление Центрифуга: от 1500 до 5600 об/мин (шаг 100 об/мин) Управление данными Управление данными (USB, принтер, RS232) Держатель резервуара Держатель резервуара. Инфузионная стойка.; 1 шт. 2; Встроенный вакуумный насос; Вакуумный насос Вакуум: от -10 мм рт. ст. до -300мм рт.ст. Скорость аспирации Перистальтический насос: 25-1000 мл/мин, шаг 25мл/мин.; 1 шт. 3; Кабель питания; Кабель питания; 1 шт. Дополнительные комплектующие:. 1; Набор для встроенного принтера; Набор для встроенного принтера (картридж + бумага); 1 шт. Расходные материалы и изнашеваемые узлы. 1; Набор аутотрансфузионный; Набор аутотрансфузионный Tx/225 с объемом от 55мл до 225мл для различных видов процедур.; 5 шт. |
| 3 | Требования к условиям эксплуатации | 230В или 100-120в Частота 50-60ГЦ. |
| 4 | Условия осуществления поставки медицинской техники (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2020) | DDP пункт назначения |
| 5 | Срок поставки медицинской техники и место дислокации | 90 календарных дней, не позднее "1"декабря 2024г. Адрес:г.Алматы, ул.Айтеке би, 120/25 |
| 6 | Условия гарантийного сервисного обслуживания медицинской техники поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц | Гарантийное сервисное обслуживание медицинской техники не менее 37 месяцев. Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в квартал. Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя: - замену отработавших ресурс составных частей; - замене или восстановлении отдельных частей медицинской техники; - настройку и регулировку медицинской техники; специфические для данной медицинской техники работы; - чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов; - удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса медицинской техники его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой); - иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа медицинской техники. |
| 7 | Требования к сопутствующим услугам | Каждый комплект товара снабжается комплектом технической и эксплуатационной документации с переводом содержания на казахский или русский языки. Реализация товаров осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Комплект поставки описывается с указанием точных технических характеристик товара и всей комплектации отдельно для каждого пункта (комплекта или единицы оборудования) данной таблицы. Если иное не указано в технической спецификации, электрическое питание на 220 Вольт, без дополнительных переходников или трансформаторов. Программное обеспечение, поставляемое с приборами, совместимое с программным обеспечением установленного оборудования Заказчика. Поставщик обеспечивает сопровождение процесса поставки товара квалифицированными специалистами. При осуществлении поставки товара Поставщик предоставляет заказчику все сервис-коды для доступа к программному обеспечению товара. Товар, относящийся к измерительным средствам, должен быть внесен в реестр средств измерений Республики Казахстан. Не позднее, чем за 40 (сорок) календарных дней до инсталляции оборудования, Поставщик уведомляет Заказчика о прединсталляционных требованиях, необходимых для успешного запуска оборудования. Крупное оборудование, не предполагающее проведения сложных монтажных работ с прединсталляционной подготовкой помещения, по внешним габаритам, проходящее в стандартные проемы дверей (ширина 80 сантиметров, высота 200 сантиметров). Доставку к рабочему месту, разгрузку оборудования, распаковку, установку, наладку и запуск приборов, проверку их характеристик на соответствие данному документу и спецификации фирмы (точность, чувствительность, производительность и иные), обучение медицинского (аппликационный тренинг) и технического персонала (базовому уровню обслуживания с выдачей подтверждающего документа) Заказчика осуществляет Поставщик с привлечением, при отсутствии в штате соответствующих специалистов, сотрудников производителя. |

ЛОТ №2

| № п/п | Критерии | Описание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование медицинской техники | Валюметрический инфузионный насос |
| 2 | Требования к комплектации | № п/п; Наименование комплектующего к медицинской технике; Техническая характеристика комплектующего к медицинской технике; Количество (с указанием единицы измерения). Основные комплектующие:. 1; Инфузионный насос; Тип прибора; Волюметрический инфузионный насос, стыковка модулей без внешних устройств. Интерфейс; Меню на русском языке. Классификация (в соотв. с IEC/EN 60601-1; защита от дефибрилляции; CF тип класс защиты II; В комбинации со Станцией класс защиты I. Класс (в соотв. с Директивой 93/42 ЕЕС); II b. Сертифицирован для транспортировки пациента; - 1) DIN EN 1789 Тип B: Машины Скорой помощи - 2) DIN EN 1789 Тип C: Передвижные ОРИТ - 3) EN 13718-1: Транспортировка по воздуху, воде и бездорожью. Защита от влаги; IP 22 ( защита от брызг в горизонтальном положении). Внешний источник питания: -Номинальное напряжение -Внешний низковольтный источник; От Станции или опциональный адаптер (номинальное напряжение 100 ... 240 В перем. тока, 50/60 Гц) при одиночном использовании 11 ... 16 В пост. тока через внешний низковольтный источник 12 В или Станция. Вызов персонала; Макс. 24В / 0,5А / 24 ВА (VDE 0834). EMC; IEC/EN 60601-1-2 / 60601-2-24. Тип батареи (перезаряжаемая); NiMH (быстрая замена, не требует вскрытия прибора). Время работы от аккумулятора; Более 4 час при скорости 100 мл/ч. Время зарядки аккумулятора; Прибл. 6 часов. Потребление электроэнергии; Прибл. 20 W. Вес; 1.4 кг. Графический дисплей; Высокое разрешение, регулировка подсветки и контраста. Визуальная сигнализация; Три уровня визуальной сигнализации в процессе работы. Размеры; В пределах 214 х 68 х 124 мм. Задание объема инфузии; 0,1 – 99,99 мл с шагом 0,01 мл 100,0 – 999,9 мл с шагом 0,1 мл 1000 – 9999 мл с шагом 1 мл. Задание времени инфузии; 00:01 – 99:59 ч , минимальный шаг не более 1 мин. Точность инфузии; ± 5 % в соответствии с IEC/EN 60601-2-24. Сигнал тревоги при неточном дозировании; При неправильном введении 1,4 мл из-за неисправности, насос автоматически останавливается. Скорость инфузии; 0,1 – 99,99 мл/ч, шаг 0,01 мл/ч 100,0 – 999,9 мл, шаг 0,1 мл 1000,0 – 1200 мл, шаг 1 мл Шаг инфузии можно установить до 0,01 мл/ч. Точность болюсного введения; ± 5 %. Варианты болюсной инфузии; Болюс «по требованию»; Болюс с заданным объемом/временем/дозой; Ввод болюса в единицах/кг, единицах/площадь поверхности тела. Скорость инфузии в режиме KVO; Скорость ≥ 10 мл/ч: скорость KVO 3 мл/ч Скорость < 10 мл/ч: скорость KVO 1мл/ч Скорость < 1 мл/ч: скорость KVO = установленной скорости. Датчик воздуха; Техническая чувствительность: Детекция пузырьков воздуха ≥ 0,01 мл Активация сигнала тревоги: Размер одиночного пузырька воздуха: 0,02 – 0,3 мл при скорости не более 1,5 мл/ч (аккумулируемый объем за 1 час, размер пузырьков воздуха 0,01 мл). Входной датчик давления; Не менее 9 уровней: от -0,12 бар до -0,21 бар (снижение давления). Окклюзионное давление; Не менее 9 уровней: от 0,3 до 1,2 бар. Механическое ограничение окклюзионного давления в условиях сбоя; Максимальное окклюзионное давление 2.1 бар (210 кПа) Максимальные объем болюса 2 мл. Режим «пауза»; С таймером обратного отсчета. Протокол событий; Не менее 1000 последних вводов данных Не менее 100 событий диагностики системы. Редактор списка лекарств; До 1500 наименований лекарств, до 10 концентраций на каждое лекарство, включая параметры инфузии и информацию о лекарстве, могут быть сохранены в 30 категориях. Загрузка списка в насос может быть произведена с помощью отдельной компьютерной программы.. Параметры препаратов, доступные в программе насоса; Название, концентрация; скорость по умолчанию, мин., макс.; дозировка по умолчанию, мин., макс.; параметры болюса по умолчанию, мин. и макс.. Расчет дозы; Расчет дозы позволяет пересчитывать введенные параметры дозирования в мл/ч.. Расчет скорости; По объему и времени; По дозе в г, мг, мкг, нг, ммоль, мЭкв, ккал, в мин/ч/24ч, на вес или площадь поверхности тела. Инфузионные профили; Продленная инфузия, поступательное ускорение/замедление, прерывистое введение, программируемый режим, РСА, TOM. Инфузия управляемая по целевой концентрации Target Controlled Infusion (TCI); В режиме инфузии, управляемой по целевой концентрации, далее TCI, пользователь задает требуемую концентрацию лекарства в организме (цель), вместо скорости инфузии. Скорости необходимые для достижения и поддержания указанной концентрации рассчитываются насосом с использованием алгоритма, основанного трехкамерной фармакокинетической модели.. Режим Piggyback (переменное введение двух инфузий); задание двух скоростей, двойной инфузионный баланс, переключение между 1 и 2 инфузией. Введение препаратов по заданным профилям; Режим ускорения и замедления, не менее 3 фаз; Программируемый режим, не менее 12 интервалов; Прерывистый режим, не менее 3 фаз. Типы интерфейсов; Кабель СAN для соединения со станцией Спейс с модулем Спейском, ПК с интерфейсом USB. Защита параметров; Три уровня доступа к параметрам инфузии. Защита от свободного потока; Две системы контроля – встроенные в насос и в систему. Загрузка и выгрузка инфузионной линии; Автоматическая. Сигналы тревоги; давление слишком велико, окклюзия на входе, тревога по каплям, воздух в линии, режим «открытая вена» активирован, напоминание, батарея разряжена, инфузионная линия установлена неверно, техническая тревога и др..; 1 шт. Дополнительные комплектующие:. 1; Универсальный зажим; Универсальный зажим для переноски до 3 насосов; 1 шт. 2; Блок питания; Блок питания для отдельно используемых насосов; 1 шт. Расходные материалы и изнашеваемые узлы. 1; Система для внутривенных инфузий для совместимых насосов. Трансфузионная, материал ПВХ без фталатов, с фильтром для крови 200см., длина линии 250 см. |
| 3 | Требования к условиям эксплуатации | +10С…+40 С |
| 4 | Условия осуществления поставки медицинской техники (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2020) | DDP пункт назначения |
| 5 | Срок поставки медицинской техники и место дислокации | 90 календарных дней, не позднее "1"декабря 2024г. Адрес:г.Алматы, ул.Айтеке би, 120/25 |
| 6 | Условия гарантийного сервисного обслуживания медицинской техники поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц | Гарантийное сервисное обслуживание медицинской техники не менее 37 месяцев. Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в квартал. Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя: - замену отработавших ресурс составных частей; - замене или восстановлении отдельных частей медицинской техники; - настройку и регулировку медицинской техники; специфические для данной медицинской техники работы; - чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов; - удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса медицинской техники его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой); - иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа медицинской техники. |
| 7 | Требования к сопутствующим услугам | Каждый комплект товара снабжается комплектом технической и эксплуатационной документации с переводом содержания на казахский или русский языки. Реализация товаров осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Комплект поставки описывается с указанием точных технических характеристик товара и всей комплектации отдельно для каждого пункта (комплекта или единицы оборудования) данной таблицы. Если иное не указано в технической спецификации, электрическое питание на 220 Вольт, без дополнительных переходников или трансформаторов. Программное обеспечение, поставляемое с приборами, совместимое с программным обеспечением установленного оборудования Заказчика. Поставщик обеспечивает сопровождение процесса поставки товара квалифицированными специалистами. При осуществлении поставки товара Поставщик предоставляет заказчику все сервис-коды для доступа к программному обеспечению товара. Товар, относящийся к измерительным средствам, должен быть внесен в реестр средств измерений Республики Казахстан. Не позднее, чем за 40 (сорок) календарных дней до инсталляции оборудования, Поставщик уведомляет Заказчика о прединсталляционных требованиях, необходимых для успешного запуска оборудования. Крупное оборудование, не предполагающее проведения сложных монтажных работ с прединсталляционной подготовкой помещения, по внешним габаритам, проходящее в стандартные проемы дверей (ширина 80 сантиметров, высота 200 сантиметров). Доставку к рабочему месту, разгрузку оборудования, распаковку, установку, наладку и запуск приборов, проверку их характеристик на соответствие данному документу и спецификации фирмы (точность, чувствительность, производительность и иные), обучение медицинского (аппликационный тренинг) и технического персонала (базовому уровню обслуживания с выдачей подтверждающего документа) Заказчика осуществляет Поставщик с привлечением, при отсутствии в штате соответствующих специалистов, сотрудников производителя. |

ЛОТ №3

| № п/п | Критерии | Описание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование медицинской техники | Генератор для радиочастотной абляции мягких тканей |
| 2 | Требования к комплектации | № п/п; Наименование комплектующего к медицинской технике; Техническая характеристика комплектующего к медицинской технике; Количество (с указанием единицы измерения). Основные комплектующие:. 1; Генератор; Радиочастотный генератор должен быть уникальным электрохирургическим блоком, который должен позволять осуществлять контактную и контролируемую эрадикацию патологически-измененных участков при пищеводе Барретта, а также коагуляцию объемных кровоточащих поверхностей при лучевом проктите и GAVE-синдроме. Генератор должен быть предназначен для эндоскопической абляции в желудочно-кишечном тракте и может применяться для мини-инвазивной терапии пищевода Барретта, лучевого проктита и GAVE-синдрома (так называемый «арбузный желудок»). Аппарат должен доставлять радиочастотную энергию к тканям при помощи специализированной линейки инструментария, которая должна работать «контактным» способом и при этом позволять обработывать большие по площади поражения сегменты, чем прочие технологии абляции. Генератор должен поддерживать специалиста во время процедуры при помощи интеллектуального программного обеспечения: необходимые для процедуры настройки выставляются автоматически, встроенный контроллер должен измерять сопротивление тканей для равномерной подачи энергии, а после каждого сеанса подачи энергии блок должен информировать о качестве приложения инструмента, тем самым помогая специалисту соблюсти баланс эффективности и безопасности. Генератор для радиочастотной абляции должен быть предназначен для коагуляции кровоточащих и некровоточащих участков желудочно-кишечного тракта, включая пищевод Барретта, но, не ограничиваясь этим. Генератор для радиочастоты абляции должен обеспечивать не менее 300 Вт радиочастотной (РЧ) мощности на частоте не менее 460 кГц в биполярном режиме под контролем мощности при постоянном мониторинге и отображении мощности, плотности энергии и давления надувания баллона. На дисплее должна отображаться плотность энергии, позволяющая обеспечить эквивалентную подачу энергии на электроды абляционного катетера, диапазон применения баллонного катетера для радиочастотной абляции, фокального катетера для радиочастотной абляции, ультрадлинного фокального катетера для радиочастотной абляции, и эндоскопического катетера для радиочастотной абляции. Генератор для радиочастотной абляции также должен быть оснащен системой накачки катетеров с баллоном. Генератор должен измерять и отображать мощность процедуры, плотность энергии, размер баллона и давление в баллоне. Кнопки генератора энергии: Вверх: должно увеличивать значение, отображаемое на находящемся рядом цифровом светодиодном дисплее. Однократное нажатие на кнопку должно увеличивать значение на единицу. При нажатии и удержании значение на дисплее должно увеличиваться до максимально допустимого. Настройка выходной мощности не должна регулироваться. Вниз: должно уменьшать значение, отображаемое на находящемся рядом цифровом светодиодном дисплее. Однократное нажатие на кнопку должно уменьшать значение на единицу. При нажатии и удержании значение на дисплее должно уменьшаться до минимально допустимого. Настройка выходной мощности не должна регулироваться. УПРАВЛЕНИЕ МОЩНОСТЬЮ РЧ-ЭНЕРГИИ: должна начинать и останавливать подачу радиочастотной энергии. Выключатель должен мигать синим во время надувания баллона, и/или, когда устройство готово к подаче энергии. Выключатель должен постоянно подсвечиваться синей лампочкой во время подачи РЧ-энергии. Выключатель должен начинать подачу РЧ-энергии на электроды абляционного катетера. КНОПКИ УПРАВЛЕНИЯ АВТОМАТИЧЕСКИМ НАДУВАНИЕМ ИЛИ СДУВАНИЕМ: должны позволять надувать или сдувать баллонный катетер и калибровочные баллоны (недоступно для баллонных абляционных катетеров). При однократном нажатии кнопки система надувания баллона должна надувать абляционный катетер или калибровочный баллон до МАКСИМАЛЬНОГО допустимого давления. При нажатии кнопки система надувания баллона должна полностью сдувать абляционный катетер или калибровочный баллон. Кнопка СБРОСА: должна удалять коды состояния и устранимых ошибок. Не должна удаляет коды неустранимых ошибок. Кнопка ЮСТИРОВКИ: должны использоваться для юстировки калибровочного баллона. Юстировка баллона должна выполняться для установления погрешности измерения. Дисплеи генератора энергии (зеленые светодиоды): Дисплей МОЩНОСТИ: В режимах Катетер подсоединен и Включение радиочастотной энергии должен отображать максимальное номинальное значение РЧ-энергии, которое может быть применено. Дисплей ПЛОТНОСТИ МОЩНОСТИ: должен отображать максимальную плотность мощности, которая может быть применена, в соответствии с настройками генератора энергии. Плотность мощности должна рассчитываться на основании нужного количества энергии, разделенного на площадь выбранного электрода абляционного катетера. Диапазон: от 1,0 до 99,9 Дж/см2 Дисплей ДИАМЕТРА БАЛЛОНА: должен отображать диаметр органа, измеренный с помощью калибровочного баллона. Диапазон: от 1 до 99,9 мм Дисплей ДАВЛЕНИЯ В БАЛЛОНЕ: должен отображать уровень давления в системе автоматического надувания. Отрицательное давление (то есть вакуум) должен отображаться как LO (Низкое). Диапазон: от LO до + 9,99 атм. Дисплей СОСТОЯНИЯ СИСТЕМЫ: ЖК-дисплей должен использоваться для отображения указаний для оператора, а также кодов ошибок и состояния с сообщениями. В системе должно иметься буквенно-цифровой дисплей не менее 2x20 символов. Видимая часть этого дисплея не менее 1,5 см (0,73 дюйма) высотой и не более 8,3 см (3,27 дюйма) шириной с зелеными символами на черном фоне. Индикаторы генератора энергии не менее- 4 цветных светодиода должны обозначать состояние дисплея и годности к эксплуатации генератора энергии. Индикатор НАСТРОЙКА: Зеленый светодиод должен загореться, когда отображаемые на передней панели значения являются заданными настройками. Индикатор ГОТОВНОСТЬ К РАБОТЕ: Желтый светодиод должен загореться, когда система перейдет в режим КАТЕТЕР ПОДСОЕДИНЕН. Индикатор ЗАВЕРШЕНИЕ: Зеленый светодиод должен загореться, когда система закончит подачу энергии. Индикатор НЕИСПРАВНОСТЬ: Красный светодиод должен загореться, когда в системе возникнет неисправность. Режимы работы генератора: Режим Катетер подсоединен Режим должен включаться автоматически после подсоединения абляционного катетера или калибровочного баллона. При подсоединении катетера к генератору энергии последний должен распозновать подсоединенный калибровочный баллон или тип абляционного катетера и разрешает активацию соответствующих функций системы. В режиме Катетер подсоединен не должны вводиться настройки процедуры. Дисплеи и функции режима Катетер подсоединен должен зависить от типа подсоединенного катетера, то есть абляционного катетера или калибровочного баллона, как указано ниже. • Режим Катетер подсоединен для абляционного катетера должен автоматически включаться после успешного проведения самопроверки при включении и подсоединения абляционного катетера или после выхода из режима Абляция завершена. • Светодиодный дисплей должен указывать, что система находится в режиме Катетер подсоединен для абляционного катетера; также должна быть возможность настроить параметр плотности мощности (должен гореть светодиод настройки). • В режиме Катетер подсоединен для абляционного катетера оператор должна быть возможность изменять значение плотности мощности. Режим Активный РЧ-энергия включена (только для абляционных катетеров) • Генератор должен переходить в режим включенной подачи РЧ-энергии из режима функции Проверка, если абляционный катетер прошел проверку РЧ-энергией. • Должен загораться индикатор включенной подачи РЧ-энергии (подсветка кнопки RF POWER CONTROL ON/OFF). • Система должна издавать тональный сигнал. • Система последовательно должна подавать энергию на каждый электрод с использованием алгоритма подачи для обеспечения установленной мощности для каждого электрода. Система должна подавать РЧ-энергию на электрод, пока не будет достигнута выбранная плотность мощности, или пока цикл подачи энергии не будет прерван оператором (например, путем нажатия кнопки ON/OFF POWER CONTROL • Система должна переходить в режим Готово, если оператор отпустит и еще раз нажмет на ножную педаль RF POWER ON/OFF. Если подсоединен баллонный абляционный катетер, после подачи РЧ-энергии генератор должен автоматически сдувать абляционный катетер. • Система должна переходить в режим Готово при нажатии кнопки RF POWER CONTROL ON/OFF. Если подсоединен баллонный абляционный катетер, после подачи РЧ-энергии генератор должен автоматически сдувать абляционный катетер. • Система должна переходить в режим Готово по достижении заданной плотности мощности. Если подсоединен баллонный абляционный катетер, после подачи РЧ-энергии генератор должен автоматически сдувать абляционный катетер. • Система должна переходить в режим ERROR (Ошибка) при обнаружении устранимой ошибки. • Система должна переходить в режим FAULT (Неисправность) при обнаружении неустранимой ошибки. Технические характеристики Размеры генератора: Ширина не менее 39,4 см x глубина не менее51,6 см x высота не менее 15,9 см (не мене 16 дюймов x не менее 21 дюйм x не менее 6 1/8 дюйма) Вес (генератора): не менее 14 кг Радиочастотная энергия: не менее- 460,8 кГц ± 5%, квазисинусоидальный Плотность энергии: не менее 1,0-20,0 Дж/см2 Максимальная мощность: не менее300 Вт Максимальное напряжение: не менее 40 Всркв Максимальный ток: не менее 24 Aсркв Рабочий цикл: максимум не более 1,5 с ВКЛ, минимум не менее 1 с ВЫКЛ Рабочая температура: от 20 °C до 30 °C (от 68 °F до 86 °F) Функциональная влажность от 20% до 65% без образования конденсата Линейные напряжения: не менее 220-240 В переменного тока / не менее 50 Гц Номинальный входной ток:<4,0 А, не менее 220-240 В переменного тока, не мене 50 Гц Выходная мощность доступна в диапазоне от 0,4 Ом до 35 Ом. Характеристики выходной РЧ-энергии: РЧ-энергия: не менее 460,8 кГц 5%, квазисинусоидальная Плотность мощности: не менее1,0-20,0 Дж/см2 Максимальная мощность: не менее 300 Вт Максимальное напряжение: не менее 40 Вср. кв. Максимальный ток: не менее 24 Аср. кв. Рабочий цикл: макс. не более1,5 секунды во включенном состоянии, мин. не менее 1 секунда в выключенном состоянии. Настройка пределов: Мощность для эндоскопического катетера для канальной абляции (RFA) не менее 48 Вт (2,0 Ом) Мощность для катетера для фокальной абляции 60: не менее 57 Вт (2,0 Ом) Мощность для катетера для фокальной абляции 90: не менее 104 Вт (1,0 Ом) Мощность для катетера для фокальной абляции сверхдлинного: не менее 208 Вт (2,0 Ом) Мощность для баллонного катетера для RFA 360:не менее 300 Вт (2,0 Ом) для 22, 25, 28 и 31 мм, не менее 245 Вт (2,0 Ом) для 18 мм Плотность мощности: не менее 10,0-15,0 Дж/см2 Диапазон измерения диаметра для генератора: не менее 12,5-34 мм 1,5 мм Предельные значения давления надувания: от LO до 0,31 атм.; 1 шт. Дополнительные комплектующие:. 1; Тележка; Характеристики: Тележка ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Высота не менее 107.95 см Ширина не менее 57.15 см (не менее 86,36см.с лотками) Глубина не менее 58,42 см. Вес нетто не менее 45.3 кг.; 1 шт.. Расходные материалы и изнашеваемые узлы. 1. |
| 3 | Требования к условиям эксплуатации | Условия эксплуатации: - рабочая температура от +15°C до +40°C; - температура хранения в чистом и сухом месте от 15°C до +40°C; - относительная неконденсированная влажность (при эксплуатации и при хранении) от 15% до 80%; - атмосферное давление 700-1600 кПа. Питание: - напряжение 100/120/220/240 В переменного тока; - амплитуда входного напряжения 90-110/105-125/200-240/220-260 В; - максимальное входное напряжение 260 В переменного тока; - максимальное напряжение в любом выходе 260 В переменного тока; - максимальный входной ток 420 вольт-ампер; - максимальный питающий ток 4.0 А - переменный ток синусоидальной формы (блоки 100/120 В), 2.0 А -переменный ток синусоидальной формы (блоки 220/240 В); - предохранители Т 4.0А/250В (напряжение 100/120 В) США,Т 2.0А/250В (напряжение 220/240 В) иностранный; - частота 50-60 Гц. |
| 4 | Условия осуществления поставки медицинской техники (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2020) | DDP пункт назначения |
| 5 | Срок поставки медицинской техники и место дислокации | 90 календарных дней, не позднее "1"декабря 2024г. Адрес:г.Алматы, ул.Айтеке би, 120/25 |
| 6 | Условия гарантийного сервисного обслуживания медицинской техники поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц | Гарантийное сервисное обслуживание медицинской техники не менее 37 месяцев. Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в квартал. Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя: - замену отработавших ресурс составных частей; - замене или восстановлении отдельных частей медицинской техники; - настройку и регулировку медицинской техники; специфические для данной медицинской техники работы; - чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов; - удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса медицинской техники его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой); - иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа медицинской техники. |
| 7 | Требования к сопутствующим услугам | Каждый комплект товара снабжается комплектом технической и эксплуатационной документации с переводом содержания на казахский или русский языки. Реализация товаров осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Комплект поставки описывается с указанием точных технических характеристик товара и всей комплектации отдельно для каждого пункта (комплекта или единицы оборудования) данной таблицы. Если иное не указано в технической спецификации, электрическое питание на 220 Вольт, без дополнительных переходников или трансформаторов. Программное обеспечение, поставляемое с приборами, совместимое с программным обеспечением установленного оборудования Заказчика. Поставщик обеспечивает сопровождение процесса поставки товара квалифицированными специалистами. При осуществлении поставки товара Поставщик предоставляет заказчику все сервис-коды для доступа к программному обеспечению товара. Товар, относящийся к измерительным средствам, должен быть внесен в реестр средств измерений Республики Казахстан. Не позднее, чем за 40 (сорок) календарных дней до инсталляции оборудования, Поставщик уведомляет Заказчика о прединсталляционных требованиях, необходимых для успешного запуска оборудования. Крупное оборудование, не предполагающее проведения сложных монтажных работ с прединсталляционной подготовкой помещения, по внешним габаритам, проходящее в стандартные проемы дверей (ширина 80 сантиметров, высота 200 сантиметров). Доставку к рабочему месту, разгрузку оборудования, распаковку, установку, наладку и запуск приборов, проверку их характеристик на соответствие данному документу и спецификации фирмы (точность, чувствительность, производительность и иные), обучение медицинского (аппликационный тренинг) и технического персонала (базовому уровню обслуживания с выдачей подтверждающего документа) Заказчика осуществляет Поставщик с привлечением, при отсутствии в штате соответствующих специалистов, сотрудников производителя. |

ЛОТ №4

| № п/п | Критерии | Описание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование медицинской техники | Инфузионная станция |
| 2 | Требования к комплектации | № п/п; Наименование комплектующего к медицинской технике; Техническая характеристика комплектующего к медицинской технике; Количество (с указанием единицы измерения). Основные комплектующие:. 1; Инфузионная станция; Основные комплектующие станции для установки до 4 инфузионных насосов является гибко конфигурируемой и коммутируемой системой для применения в больницах, в частности в отделениях интенсивной терапии и операционных, и вносит значимый вклад в безопасность Пациентов. Станция обеспечивает оптимальную адаптацию перистальтических и шприцевых насосов их эффективное применение на основании профессиональных медицинских решений, обеспеченное гарантированными техническими параметрами приборов. Стойка и система крепления синхронизируют компоненты системы и обеспечивают индивидуальный подход к организации рабочего места. Гибкость системы обеспечивается быстротой и компактностью ее сборки и разборки, а также разнообразием вариантов крепления на колесной стойке, настенных, потолочных, прикроватных и других консолях. Область применения. Модульная система специально разработана для отделений интенсивной терапии и операционных. Система предназначена для лечебных учреждений. Управление Системой выполняется преимущественно врачами и квалифицированным средним медперсоналом. Интерфейс пользователя: Вход электропитания: Стандартный кабель. Выход электропитания: Коннектор для питания следующей Станции. Коннектор для насосов: 4 коннектора (F2A…F2D) для Инфузоматов и/или Перфузоров. Соединение между модулями: Соединение нескольких Станций через коннекторы F3 и F4. Соединение с внешними устройствами: возможность подсоединение принадлежностей таких, как кнопка для PCA кабеля, для подключения системы вызова персонала через соединительный кабель SP 12 В, интерфейсный кабель SP через коннектор F3. Крепление. Каждая станция может быть присоединена к инфузионной стойке или вертикальной трубе, например, потолочной консоли, а также горизонтальным настенным рельсам, согласно EN 1789, без дополнительных адаптеров и приспособлений. Универсальный зажим на задней панели может вращаться, и оснащен подвижной муфтой для быстрой фиксации. Технические характеристики. Вес (без крышки, с зажимом) – не более 3,6 кг; Размеры Ш х В х Г (без крышки) – не более 290 х 327 х 160мм; Размеры Ш х В х Г ( с крышкой) – не более 290 х 364 х 160мм.; 1 шт. Дополнительные комплектующие:. 1; Верхняя крышка для станции; Верхняя крышка для станции; 1 шт. Расходные материалы и изнашеваемые узлы. |
| 3 | Требования к условиям эксплуатации | Относительная влажность 30%…90%, без конденсата. Температура 5°C…40°C Атмосферное давление 500 мбар…1060 мбар. |
| 4 | Условия осуществления поставки медицинской техники (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2020) | DDP пункт назначения |
| 5 | Срок поставки медицинской техники и место дислокации | 90 календарных дней, не позднее "1"декабря 2024г. Адрес:г.Алматы, ул.Айтеке би, 120/25 |
| 6 | Условия гарантийного сервисного обслуживания медицинской техники поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц | Гарантийное сервисное обслуживание медицинской техники не менее 37 месяцев. Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в квартал. Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя: - замену отработавших ресурс составных частей; - замене или восстановлении отдельных частей медицинской техники; - настройку и регулировку медицинской техники; специфические для данной медицинской техники работы; - чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов; - удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса медицинской техники его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой); - иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа медицинской техники. |
| 7 | Требования к сопутствующим услугам | Каждый комплект товара снабжается комплектом технической и эксплуатационной документации с переводом содержания на казахский или русский языки. Реализация товаров осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Комплект поставки описывается с указанием точных технических характеристик товара и всей комплектации отдельно для каждого пункта (комплекта или единицы оборудования) данной таблицы. Если иное не указано в технической спецификации, электрическое питание на 220 Вольт, без дополнительных переходников или трансформаторов. Программное обеспечение, поставляемое с приборами, совместимое с программным обеспечением установленного оборудования Заказчика. Поставщик обеспечивает сопровождение процесса поставки товара квалифицированными специалистами. При осуществлении поставки товара Поставщик предоставляет заказчику все сервис-коды для доступа к программному обеспечению товара. Товар, относящийся к измерительным средствам, должен быть внесен в реестр средств измерений Республики Казахстан. Не позднее, чем за 40 (сорок) календарных дней до инсталляции оборудования, Поставщик уведомляет Заказчика о прединсталляционных требованиях, необходимых для успешного запуска оборудования. Крупное оборудование, не предполагающее проведения сложных монтажных работ с прединсталляционной подготовкой помещения, по внешним габаритам, проходящее в стандартные проемы дверей (ширина 80 сантиметров, высота 200 сантиметров). Доставку к рабочему месту, разгрузку оборудования, распаковку, установку, наладку и запуск приборов, проверку их характеристик на соответствие данному документу и спецификации фирмы (точность, чувствительность, производительность и иные), обучение медицинского (аппликационный тренинг) и технического персонала (базовому уровню обслуживания с выдачей подтверждающего документа) Заказчика осуществляет Поставщик с привлечением, при отсутствии в штате соответствующих специалистов, сотрудников производителя. |

ЛОТ №5

| № п/п | Критерии | Описание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование медицинской техники | Инфузионный шприцевой насос |
| 2 | Требования к комплектации | № п/п; Наименование комплектующего к медицинской технике; Техническая характеристика комплектующего к медицинской технике; Количество (с указанием единицы измерения). Основные комплектующие:. 1; Шприцевой насос; Тип прибора; Шприцевой инфузионный насос, стыковка модулей без внешних устройств. Классификация (в соотв. с IEC/EN 60601-1; защита от дефибрилляции; CF тип класс защиты II; В комбинации со Станцией класс защиты I. Класс (в соотв. с Директивой 93/42 ЕЕС); II b. Сертифицирован для транспортировки пациента; - 1) DIN EN 1789 Тип B: Машины Скорой помощи - 2) DIN EN 1789 Тип C: Передвижные ОРИТ - 3) EN 13718-1: Транспортировка по воздуху, воде и бездорожью. Защита от влаги; IP 22 (защита от брызг в горизонтальном положении). Внешний источник питания: -номинальное напряжение -Внешний низковольтный источник; От станции или опционального блок питания (номинальное напряжение 100 ... 240В переменного тока, 50/60 Гц) при одиночном использовании 11 ... 16В пост. тока через внешний низковольтный источник 12 В или Станцию.. Вызов персонала; Макс. 24В / 0,5А / 24 ВА (VDE 0834). EMC; IEC/EN 60601-1-2 / 60601-2-24. Тип аккумулятора (перезаряжаемый); NiMH, простая и быстрая замена, не требует вскрытия прибора. Время работы от аккумулятора; Более 8 часов при скорости более 25 мл/ч. Время зарядки аккумулятора; Прибл. 6 часов. Потребление электроэнергии; Прибл. 20W. Вес; Не более 1.4 кг. Графический дисплей; Высокое разрешение, регулировка подсветки и контраста. Визуальная сигнализация; Три уровня визуальной сигнализации в процессе работы. Размеры; В пределах: 249 х 68 х 152 мм. Установка объёма инфузии; 0,1 – 99,99 мл, шаг 0,01 мл 100,0 – 999,9 мл, шаг 0,1 мл 1000 – 9999 мл, шаг 1 мл. Задание времени инфузии; 00:01 – 99 ч:59 мин. Скорость инфузии; 0.01 – 1800 мл/ч, минимальный шаг 0.01 мл/ч. Скорость болюса; 1÷1800мл/ч для шприцев 50/60 мл 1÷1200 мл/ч для шприцов 35/30мл 1÷800 мл/ч для шприцов 20мл 1 ÷500 мл/ч для шприцов 12/10мл 1 ÷300 мл/ч для шприцов 5/6мл 1 ÷150 мл/ч для шприцов 2/3мл. Скорость инфузии в режиме KVO; Скорость ≥ 10 мл/ч: KVO 3 мл/ч Скорость < 10 мл/ч: KVO 1 мл/ч Скорость < 1 мл/ч: KVO = заданной скорости.. Инфузия у новорождённых; Ввод веса с точностью до грамма. Используемые шприцы; 2/3,5,10,20,30,50/60 мл (различных фирм-производителей). Точность инфузии; ± 2 % в соответствии с IEC/EN 60601-2-24, расчет по скорости и времени. Окклюзионная тревога; Не менее 9 уровней от 0.1 до 1.2 бар, отображение значения в мм рт. ст.. Сигнал тревоги при неточном дозировании; При неправильном введении 0,1 мл из-за неисправности насоса, прибор автоматически останавливается. Система защиты против свободного потока; Наличие фиксатора штока для предупреждения свободного движения жидкости. Предупреждения; Шприц почти пуст, 3 мин до заданного объёма (истечения времени), батарея разряжается. Дополнительная система динамического контроля скачков окклюзионного давления: Позволяет определять резкие скачки окклюзионного давления и подавать сигнал тревоги при отсоединении линии от пациента или неправильной постановке периферического катетера. Индикация сигналов тревоги; Оптический сигнал тревоги с текстовой информацией и цветовой индикацией. Двухканальный звуковой сигнал для максимальной защиты. Звуковой сигнал для выбранных препаратов.. Протокол событий; Не менее 1000 последних вводов данных Не менее 100 событий диагностики системы Просмотровая программа History Viewer. Экран, меню пользователя; Экран графический, с подсветкой, меню на русском языке. Редактор списка лекарств; До 1500 наименований лекарств, до 10 концентраций на каждое лекарство, включая параметры инфузии и информацию о лекарстве, могут быть сохранены в 30 категориях. Загрузка списка в насос может быть произведена с помощью отдельной компьютерной программы. Для предупреждения ошибок возможен выбор мягких и жестких ограничений дозирования лекарства.. Расчёт дозы; Автоматический расчет скорости в виде дозы в г, мг, мкг, нг, МЕ, мЭкв, ммоль или ккал, весе, площади поверхности тела и (или) режиме дозирования – в мин/ч/24ч (напр.: мг/кг/мин, мг/кг/ч, мг/кг/24ч) с автоматическим расчетом скорости болюса для болюсной инфузии.. Параметры препаратов, доступные в программе насоса; Название, концентрация, скорость по умолчанию, мин., макс.; дозировка по умолчанию, мин., макс.; параметры болюса по умолчанию, мин. и макс.. Режим «пауза»; С таймером обратного отсчета. Инфузионные профили; Продленная инфузия, поступательное ускорение/замедление, прерывистое введение, программируемый режим, функция подхвата (автоматическое начало инфузии препарата вторым насосом при окончания введения первым насосом), РСА при подключении соответствующей гарнитуры, TOM – функция подхвата.. Инфузия управляемая по целевой концентрации Target Controlled Infusion (TCI); В режиме инфузии, управляемой по целевой концентрации (TCI) пользователь задаёт требуемую концентрацию лекарства в организме (цель), вместо скорости инфузии. Скорости необходимые для достижения и поддержания указанной концентрации рассчитываются насосом с использованием алгоритма, основанного на трёх камерной фармакокинетической модели.. Защита параметров; Не менее 3-х уровней доступа к параметрам инфузии. Типы интерфейсов; Кабель СAN для соединения со станцией Спейс с модулем Спейском, ПК с интерфейсом USB. Настройка, программное обеспечение; Конфигурация меню «пуск» и набор функций через сервисную программу. Обновление ПО через интерфейс USB (без открытия приборов) или централизованно в соединении со станцией.; 1 шт. Дополнительные комплектующие:. 1; Универсальный зажим; Универсальный зажим для переноски до 3 насосов; 1 шт. 2; Блок питания; Блок питания для отдельно используемых насосов; 1 шт. Расходные материалы и изнашеваемые узлы. 1; Шприц; Оригинальный шприц 20 мл; 1 шт. 2; Шприц; Оригинальный шприц 50 мл; 1 шт. |
| 3 | Требования к условиям эксплуатации | Относительная влажность 30%…90%, без конденсата. Температура 5°C…40°C Атмосферное давление 500 мбар…1060 мбар. |
| 4 | Условия осуществления поставки медицинской техники (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2020) | DDP пункт назначения |
| 5 | Срок поставки медицинской техники и место дислокации | 90 календарных дней, не позднее "1"декабря 2024г. Адрес:г.Алматы, ул.Айтеке би, 120/25 |
| 6 | Условия гарантийного сервисного обслуживания медицинской техники поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц | Гарантийное сервисное обслуживание медицинской техники не менее 37 месяцев. Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в квартал. Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя: - замену отработавших ресурс составных частей; - замене или восстановлении отдельных частей медицинской техники; - настройку и регулировку медицинской техники; специфические для данной медицинской техники работы; - чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов; - удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса медицинской техники его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой); - иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа медицинской техники. |
| 7 | Требования к сопутствующим услугам | Каждый комплект товара снабжается комплектом технической и эксплуатационной документации с переводом содержания на казахский или русский языки. Реализация товаров осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Комплект поставки описывается с указанием точных технических характеристик товара и всей комплектации отдельно для каждого пункта (комплекта или единицы оборудования) данной таблицы. Если иное не указано в технической спецификации, электрическое питание на 220 Вольт, без дополнительных переходников или трансформаторов. Программное обеспечение, поставляемое с приборами, совместимое с программным обеспечением установленного оборудования Заказчика. Поставщик обеспечивает сопровождение процесса поставки товара квалифицированными специалистами. При осуществлении поставки товара Поставщик предоставляет заказчику все сервис-коды для доступа к программному обеспечению товара. Товар, относящийся к измерительным средствам, должен быть внесен в реестр средств измерений Республики Казахстан. Не позднее, чем за 40 (сорок) календарных дней до инсталляции оборудования, Поставщик уведомляет Заказчика о прединсталляционных требованиях, необходимых для успешного запуска оборудования. Крупное оборудование, не предполагающее проведения сложных монтажных работ с прединсталляционной подготовкой помещения, по внешним габаритам, проходящее в стандартные проемы дверей (ширина 80 сантиметров, высота 200 сантиметров). Доставку к рабочему месту, разгрузку оборудования, распаковку, установку, наладку и запуск приборов, проверку их характеристик на соответствие данному документу и спецификации фирмы (точность, чувствительность, производительность и иные), обучение медицинского (аппликационный тренинг) и технического персонала (базовому уровню обслуживания с выдачей подтверждающего документа) Заказчика осуществляет Поставщик с привлечением, при отсутствии в штате соответствующих специалистов, сотрудников производителя. |

ЛОТ №6

| № п/п | Критерии | Описание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование медицинской техники | Кровать функциональный |
| 2 | Требования к комплектации | № п/п; Наименование комплектующего к медицинской технике; Техническая характеристика комплектующего к медицинской технике; Количество (с указанием единицы измерения). Основные комплектующие:. 1; Кровать функциональный; Кровать многофункциональная с электрической регулировкой секций и механической регулеровкой продольного наклона ложа (Тренделенбург). Кровать состоит из несущей рамы и четырехсекционного ложа с порошковым покрытием на основе эпоксидного полиэстера. Конструкция кровати из стали и покрыта электростатической анти порошковой краской, подверженной тепловой обработке при температуре 200° для защиты от ржавления и внешних воздействий. Рама кровати с защитным пластиковым картером высота, которого 6 см (в наименьшей части), установлена на 4 самоориентирующихся колеса с возможностью поворота на 360⁰, диаметром 125 мм, с блокировкой колесной базы с двух сторон кровати. Система блокировки колес имеет три режима. Все колеса могут быть свободными, подвижными. Может быть одно колесо заблокированным, а остальные свободными или все одновременно заблокированными. Если кровать необходимо привезти, следует использовать, режим одно колесо заблокировано, остальные свободны. Высота кровати от поверхности ложа до земли – 40 см (± 0,5 см). Просвет между рамой и землей 15 см (± 0,5 см), что дает возможность эффективного использования С-образных рентген устройств и прикроватных столиков. Нижняя часть конструкции кровати и колеса, спрятаны под защитным пластиковым кожухом, исключающим попадание жидкости внутрь системы. Количество сервомоторов – 2 шт. Количество секций ложа кровати – 4, что создают максимум возможных вариантов для изменения положения тела больного. Количество подвижных секций – 3, четвертая промежуточная, неподвижна. Размеры подвижной спиной секции: 90 см × 71 см (± 0,5 см). Размеры подвижной ножной секции: 90 см × 62 см (± 0,5 см). Размеры подвижной бедренной секции: 90 см × 30 см (± 0,5 см). Размеры фиксированной тазовой секции: 90 см × 32 см (± 0,5 см). Панель головной и ножной секции кровати имеет по четыре боковых выступа высотой 38 мм. Так же все панели имеют углубления на поверхности прямоугольного вида: по 5 углублений в головной и ножной секции, по 3 в двух остальных секций. Данные решения не дают матрасу соскальзывать. По периметру рамы ложа в углах кровати расположены установочные отверстия, размером 3×3 см для инфузионной стойки и штатива с подставкой для TV устройств или дефибрилляторов. А также имеются роликовые бамперы диаметром 6 см и толщиной 2,5 см, благодаря которым не остаются следы на поверхности стен и дверей медицинских учреждений во время транспортировки кровати, имеют отличительно зеленый цвет. Головная и ножная часть кровати могут сниматься для отчистки, путем поворота блокировочного механизма с левой и правой стороны. Головная спинка кровати, с закруглением и значительно больше ножной и имеет размеры, в наибольших точках: 95 см × 52 см (± 0,5 см). Размеры ножной спинки, в наибольших точках: 77 см × 44 см (± 0,5 см). Головной и ножной торец из PP-PE пластика, легкосъемные и имеют три пространственных отверстия (сверху и по краям), которые служат рукоятками и дают эргономические преимущества. Для обеспечения максимальной безопасности пациента, кровать снабжена 4мя боковыми ограждениями реанимационого типа, которые регулируются с помощью ручки зеленого цвета в нижней части ограждений. Монолитные боковые ограждение выполнены из АBS пластика имеют эргономические примущества, благодоря форме ручек, по два отверстя в головном огорождении и по однму пространственных в нижнех. Размеры верхних боковых ограждений (в наибольших точках): 37 см × 37 см (± 0,5 см). Размеры нижних боковых ограждений (в наибольших точках): 92 см × 36 см (± 0,5 см). Расстояние между верхним и нижнем огорождением (учитывается в ближейших точках) 6 см. Высота боковых ограждений, относительно земли в поднятом положении/ в нижнем положении: 44 см./ 17 см. (± 0,5 см). Все боковые огорождения имеют индикаторы угла наклона кровати. На ножных боковых ограждениях, индикатор изображён в виде шкалы, с разметкой от -15˚ до 15°, что позволяет определить угол наклона кровати в положении Тренделенбург 12˚. Индикатор угла наклона спинной секции, встроен в верхние боковые ограждения и имеют шкалу от -15˚ до 80˚. Кровать осуществляет: электрическую регулировку секции спины в пределах 0° - 70°, что позволяет принимать положение Фаулера, электрическую регулировку тазобедренной секции в пределах 0° - 45°, механическую регулировку секции голени с помощью 10-ти ступенчатого растомата в пределах 0° - 40°. Червячный привод красного цвета, который находится у основания ножной секции, служит для наклона кровати (Тределенбург 12˚). Для использования кровати с пациентами нестандартных антропометрических данных, возможно удлинение ложа в пределах 20 см. Максимальная допустимая рабочая нагрузка до 200 кг. Вес кровати в пределах 120 кг. Наружные габариты 220 см x 103 см (± 0,5 см).; 1 шт.. Дополнительные комплектующие:. 2; Матрас с пенополиуретановым наполнителем; Наполнитель из "холодного" пенополиуретана высокой упругости (симметричное профилирование) в съемном влагостойком паропроницаемом чехле на молнии. Матрас предназначен для использования в условиях стационара, домашнего ухода согласно риску возникновения пролежней пациента. Размеры: 197 x 90 см. (± 0,5 см).; 1 шт. 3; Пульт управления ручной; Пульты управления на гибком кабеле выполняет следующие функции: регулировка спинной секции, регулировка бедренной секции. Пульт управления пациента с интуитивно понятным управлением, подключаемый к специальному разъему в основании кровати; 1 шт. 4; Держатель мочесборника; Держатель мочесборника предназначен для установки мочесборника. Расположен у оснавания рамы кровати.; 2 шт. 5; Стойка инфузионная встраиваемая, хромированная, с 4- мя пластиковыми крючками.; Устанавливается во втулки по торцевым углам кровати. Имеет 4 крючка для подвешивания Максимальная нагрузка на один крюк – 2 кг. Необходимо убедиться, что нагрузка на инфузионную стойку и на крюки не превышается.; 1 шт. Расходные материалы и изнашеваемые узлы. |
| 3 | Требования к условиям эксплуатации | Электрическая сеть: 220 В Водоснабжение: не требуется. Канализация: не требуется. Площадь помещения: не менее 10 кв. м. Наличие приточно-вытяжной вентиляции. |
| 4 | Условия осуществления поставки медицинской техники (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2020) | DDP пункт назначения |
| 5 | Срок поставки медицинской техники и место дислокации | 90 календарных дней, не позднее "1"декабря 2024г. Адрес:г.Алматы, ул.Айтеке би, 120/25 |
| 6 | Условия гарантийного сервисного обслуживания медицинской техники поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц | Гарантийное сервисное обслуживание медицинской техники не менее 37 месяцев. Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в квартал. Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя: - замену отработавших ресурс составных частей; - замене или восстановлении отдельных частей медицинской техники; - настройку и регулировку медицинской техники; специфические для данной медицинской техники работы; - чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов; - удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса медицинской техники его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой); - иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа медицинской техники. |
| 7 | Требования к сопутствующим услугам | Каждый комплект товара снабжается комплектом технической и эксплуатационной документации с переводом содержания на казахский или русский языки. Реализация товаров осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Комплект поставки описывается с указанием точных технических характеристик товара и всей комплектации отдельно для каждого пункта (комплекта или единицы оборудования) данной таблицы. Если иное не указано в технической спецификации, электрическое питание на 220 Вольт, без дополнительных переходников или трансформаторов. Программное обеспечение, поставляемое с приборами, совместимое с программным обеспечением установленного оборудования Заказчика. Поставщик обеспечивает сопровождение процесса поставки товара квалифицированными специалистами. При осуществлении поставки товара Поставщик предоставляет заказчику все сервис-коды для доступа к программному обеспечению товара. Товар, относящийся к измерительным средствам, должен быть внесен в реестр средств измерений Республики Казахстан. Не позднее, чем за 40 (сорок) календарных дней до инсталляции оборудования, Поставщик уведомляет Заказчика о прединсталляционных требованиях, необходимых для успешного запуска оборудования. Крупное оборудование, не предполагающее проведения сложных монтажных работ с прединсталляционной подготовкой помещения, по внешним габаритам, проходящее в стандартные проемы дверей (ширина 80 сантиметров, высота 200 сантиметров). Доставку к рабочему месту, разгрузку оборудования, распаковку, установку, наладку и запуск приборов, проверку их характеристик на соответствие данному документу и спецификации фирмы (точность, чувствительность, производительность и иные), обучение медицинского (аппликационный тренинг) и технического персонала (базовому уровню обслуживания с выдачей подтверждающего документа) Заказчика осуществляет Поставщик с привлечением, при отсутствии в штате соответствующих специалистов, сотрудников производителя. |

Руководитель хирургической службы-заведующий отделением

кардиохирургии с  лаборатории искуственного кровообращения и операционного блока ___________________________________Тулеутаев Р. М.

Руководителя отделении анестезиологии и интенсивной терапии_______________________________________________________ Воронцов М. В.

Директор по СД ________________________________________________________________________________________________ Орехова Е. Ф.

Врач эндоскопист _______________________________________________________________________________________________Сейтбеков К. А.

Приложение №3

к Тендерной документации

Заявка на участие в тендере

_________________________________________________________ (наименование потенциального поставщика),

рассмотрев объявление/ тендерную документацию по проведению тендера № ____________________________,

_______________________________________________________________________________ (название тендера)

получение которой настоящим удостоверяется (указывается, если получена тендерная документация), настоящей

заявкой выражает согласие осуществить поставку лекарственных средств/медицинских изделий/фармацевтических

услуг в соответствии с условиями объявления/тендерной документацией по следующим лотам:

1)______________ (номер лота) ___________________________________________________________________

(подробное описание лекарственных средств/медицинских изделий/фармацевтических услуг)

2)________________ (номер лота) _________________________________________________________________

(подробное описание лекарственных средств/медицинских изделий/фармацевтических услуг)

в соответствии с требованиями и условиями, предусмотренными Правилами организации и проведения закупа лекарственных средств, медицинских изделий и специализированных лечебных продуктов в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, дополнительного объема медицинской помощи для лиц, содержащихся в следственных изоляторах и учреждениях уголовно-исполнительной (пенитенциарной) системы, за счет бюджетных средств и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования, фармацевтических услуг, утвержденным Приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 7 июня 2023 года № 110 (далее – Правила).

Потенциальный поставщик подтверждает, что ознакомлен с требованиями и условиями, предусмотренными Правилами, и осведомлен об ответственности за предоставление конкурсной комиссии недостоверных сведений о своей правомочности, квалификации, качественных и иных характеристиках поставки медицинской техники, а также иных ограничениях, предусмотренных действующим законодательством Республики Казахстан.

Потенциальный поставщик подтверждает достоверность сведений в данной заявке и прилагаемых к ней документов:

| № п\п | Наименование документа | Количество листов |
| --- | --- | --- |

Настоящая заявка действует до подведения итогов тендера.

Должность, Ф.И.О. (при его наличии) и подпись лица, имеющего полномочия подписать тендерную заявку от имени и по поручению ___________________________ (наименование потенциального поставщика)

| Печать (при наличии) | «___» _______ 20__г. |
| --- | --- |

Приложение 4
к Тендерной документации

Ценовое предложение потенциального поставщика _______________________________________ 
(наименование потенциального поставщика) на поставку медицинской техники

№ закупа _________________

Способ закупа ____________

Лот № __________________

| № п/п | Содержание ценового предложения на поставку медицинской техники | Содержание (для заполнения потенциальным поставщиком) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Торговое наименование медицинской техники |  |
| 2 | Характеристика |  |
| 3 | Производитель, по регистрационному удостоверению/разрешению на разовый ввоз |  |
| 4 | Страна происхождения по регистрационному удостоверению/разрешению на разовый ввоз |  |
| 5 | № Регистрационного удостоверения (удостоверений)/разрешения на разовый ввоз |  |
| 6 | Единица измерения |  |
| 7 | Цена за единицу в тенге на условиях DDP ИНКОТЕРМС 2020 до пункта (пунктов) доставки с учетом стоимости всех необходимых сопутствующих услуг |  |
| 8 | Количество в единицах измерения (объем) |  |
| 9 | Сумма поставки в тенге на условиях DDP ИНКОТЕРМС 2020 до пункта (пунктов) доставки, включая все расходы потенциального поставщика на транспортировку, страхование, уплату таможенных пошлин, НДС и других налогов, платежей и сборов, другие расходы |  |

Дата «___» ____________ 20___ г.

Должность, Ф.И.О. (при его наличии) _________________ __________________

Подпись

_________

Печать (при наличии)

Приложение 5
к Тендерной документации

Опись документов, прилагаемых к заявке потенциального поставщика

| № | Наименование документа | Дата и номер | Краткое содержание | Кем подписан документ (указать должность и Ф.И.О (при его наличии)) | Оригинал, копия, нотариально засвидетельство-ванная копия (указать нужное) | Номер страницы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Приложение 6
к Тендерной документации

Исх. № __________

Дата ____________

Кому: _______________________

(наименование и реквизиты

организатора закупа, заказчика)

Банковская гарантия (вид обеспечения тендерной или конкурсной заявки)

Наименование банка (филиала банка)
____________________________________________________________
(наименование, БИН и другие реквизиты банка)

Гарантийное обеспечение № ____________________

|  | «__» _____ 20__ года |
| --- | --- |

Банк (филиал банка) ____________________________________________ (наименование) (далее – Банк) проинформирован, что_______________________________________________ (наименование) в дальнейшем «Потенциальный поставщик», принимает участие в тендере/конкурсе по закупу _______________________, объявленном ____________________________________________ (наименование заказчика/организатора закупа), _________________ (дата, месяц, год объявления) и готов осуществить оказание услуги (наименование услуги)/поставку _____________________________________ (наименование и объем товара) на общую сумму________________ (прописью) тенге.

В связи с этим Банк ___________________________________________________ (наименование банка)

берет на себя безотзывное обязательство выплатить организатору закупа/заказчику по первому требованию, включая требование в электронном виде на веб-портале закупок, сумму гарантийного обеспечения в размере 1 (один) процента от суммы, выделенной для закупа лекарственных средств, медицинских изделий или фармацевтических услуг равную ______________ (сумма в цифрах и прописью) по получении требования на оплату по основаниям, предусмотренными Правилами организации и проведения закупа лекарственных средств, медицинских изделий и специализированных лечебных продуктов в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, дополнительного объема медицинской помощи для лиц, содержащихся в следственных изоляторах и учреждениях уголовно-исполнительной (пенитенциарной) системы, за счет бюджетных средств и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования, фармацевтических услуг, утвержденным Приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 7 июня 2023 года № 110 (далее – Правила).

Данная гарантия вступает в силу с момента вскрытия тендерной/конкурсной заявки Потенциального поставщика и действует до принятия по ней решения по существу в соответствии с Правилами, а в случае признания Потенциального поставщика победителем закупа – до представления им соответствующего гарантийного обеспечения по заключенному договору.

| Подписи уполномоченных лиц Банка (с указанием должности и Ф.И.О. (при его наличии) | Печать Банка |
| --- | --- |

Приложение 7
к Тендерной документации

Типовой договор закупа медицинской техники (между заказчиком и поставщиком)

|  | «___» __________ _____г. |
| --- | --- |

________________________(полное наименование заказчика), именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице ________________, должность, фамилия, имя, отчество (при его наличии) уполномоченного лица с одной стороны, и _________________________ (полное наименование поставщика – победителя тендера) ___________, именуемый в дальнейшем «Поставщик», в лице __________________, должность, фамилия, имя, отчество (при его наличии) уполномоченного лица, действующего на основании __________, (устава, положения) с другой стороны, на основании Правил организации и проведения закупа лекарственных средств, медицинских изделий и специализированных лечебных продуктов в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, дополнительного объема медицинской помощи для лиц, содержащихся в следственных изоляторах и учреждениях уголовно-исполнительной (пенитенциарной) системы, за счет бюджетных средств и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования, фармацевтических услуг, утвержденным Приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 7 июня 2023 года № 110 (далее – Правила), и протокола об итогах закупа способом ______________________ (указать способ) по закупу (указать предмет закупа) № _______ от «___» __________ _____ года, заключили настоящий Договор закупа лекарственных средств и (или) медицинских изделий/Договор на оказание фармацевтических услуг (далее – Договор) и пришли к соглашению о нижеследующем:

Глава 1. Термины, применяемые в Договоре

1. В данном Договоре нижеперечисленные понятия будут иметь следующее толкование:

1) Договор – гражданско-правовой акт, заключенный между Заказчиком и Поставщиком в соответствии с нормативными правовыми актами Республики Казахстан с соблюдением письменной формы, подписанный Сторонами со всеми приложениями и дополнениями к нему, а также со всей документацией, на которую в Договоре есть ссылки;

2) цена Договора – сумма, которая должна быть выплачена Заказчиком Поставщику в соответствии с условиями Договора;

3) товары – лекарственные средства и (или) медицинские изделия и сопутствующие услуги, которые Поставщик должен поставить Заказчику в соответствии с условиями Договора;

4) сопутствующие услуги – услуги, обеспечивающие поставку товаров, такие как, транспортировка и страхование, и любые другие вспомогательные услуги, включающие, монтаж, пуск, оказание технического содействия, обучение и другие обязанности Поставщика, направленные на исполнение Договора;

5) Заказчик – местные органы государственного управления здравоохранением областей, городов республиканского значения и столицы, военно-медицинские (медицинские) подразделения, ведомственные подразделения (организации), оказывающие медицинские услуги, а также субъекты здравоохранения, оказывающие медицинские услуги в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования;

6) Поставщик – физическое или юридическое лицо, выступающее в качестве контрагента Заказчика в заключенном с ним Договоре о закупе и осуществляющее поставку товаров, указанных в условиях Договора.

Глава 2. Предмет Договора

2. Поставщик обязуется поставить товар в соответствии с условиями Договора, в количестве и качестве, определенных в приложениях к настоящему Договору, а Заказчик принять его и оплатить в соответствии с условиями Договора.

3. Перечисленные ниже документы и условия, оговоренные в них, образуют данный Договор и считаются его неотъемлемой частью, а именно:

1) настоящий Договор;

2) перечень закупаемых товаров;

3) техническая спецификация;

4) обеспечение исполнения Договора (этот подпункт указывается, если в тендерной документации или Правилах предусматривается внесение обеспечения исполнения Договора).

Глава 3. Цена Договора и оплата

4. Цена Договора (для ГУ указать наименование товаров согласно бюджетной программы/специфики) составляет ______________________________________ тенге (указать сумму цифрами и прописью) и соответствует цене, указанной Поставщиком в его тендерной заявке.

5. Оплата Поставщику за поставленные товары производиться на следующих условиях:

Форма оплаты _____________ (перечисление, за наличный расчет, аккредитив и иные платежи)

Сроки выплат ____ (пример: % после приемки товара в пункте назначения или предоплата, или иное).

6. Необходимые документы, предшествующие оплате:

1) копия договора или иные документы, представляемые Поставщиком и подтверждающие его статус производителя, официального дистрибьютора либо официального представителя производителя;

2) _____________________ (счет-фактура или акт приемки-передачи).

3) иные документы специфичные для конкретного вида товара (при закупе медицинской техники: график проведения сервисного обслуживания; сертификат о прохождении первичной поверки средства измерения, если товар является средством измерения; документы, подтверждающие проведение обучения медицинских и технических специалистов заказчика).

Глава 4. Условия поставки и приемки товара

7. Товары, поставляемые в рамках Договора, должны соответствовать или быть выше стандартов, указанных в технической спецификации.

8. Поставщик не должен без предварительного письменного согласия Заказчика раскрывать кому-либо содержание Договора или какого-либо из его положений, а также технической документации, планов, чертежей, моделей, образцов или информации, представленных Заказчиком или от его имени другими лицами, за исключением того персонала, который привлечен Поставщиком для выполнения настоящего Договора.

Указанная информация должна представляться этому персоналу конфиденциально и в той мере, насколько это необходимо для выполнения договорных обязательств.

9. Поставщик не должен без предварительного письменного согласия Заказчика использовать какие-либо вышеперечисленные документы или информацию, кроме как в целях реализации Договора.

10. Поставщик должен обеспечить упаковку товаров, способную предотвратить их от повреждения или порчи во время перевозки к конечному пункту назначения.

Упаковка должна выдерживать без каких-либо ограничений интенсивную подъемно-транспортную обработку и воздействие экстремальных температур, соли и осадков во время перевозки, а также открытого хранения.

При определении габаритов упакованных ящиков и их веса необходимо учитывать отдаленность конечного пункта доставки и наличие мощных грузоподъемных средств во всех пунктах следования товаров.

11. Упаковка и маркировка ящиков, а также документация внутри и вне ее должны строго соответствовать законодательству Республики Казахстан.

12. Поставка товаров осуществляется Поставщиком в соответствии с условиями Заказчика/организатора закупа, оговоренными в перечне закупаемых товаров.

13. Поставщик должен поставить товары до пункта назначения, указанного в приложении к тендерной документации. Транспортировка этих товаров до пункта назначения осуществляется и оплачивается Поставщиком, а связанные с этим расходы включаются в цену Договора.

Глава 5. Особенности поставки и приемки медицинской техники

14. Гарантийное сервисное обслуживание на поставляемую медицинскую технику действительно в течение 37 (тридцать семь) месяцев после установки и введения в эксплуатацию, стоимость гарантийного сервисного обслуживания в течение данного периода включена в цену договора и включает в себя регламентные и ремонтные работы, а также используемые при этом запасные части и узлы, произведенные заводом-изготовителем. При этом гарантийное сервисное обслуживание продлевается на срок соразмерно периоду простоя по причине поломки, ремонта, замены узлов и комплектующих медицинской техники или на указанный период Заказчику Поставщиком предоставляется аналогичная работающая медицинская техника.

15. В рамках данного Договора Поставщик должен предоставить услуги, указанные в тендерной документации.

16. Цены на сопутствующие услуги включены в цену Договора.

17. Заказчик может потребовать от Поставщика предоставить информацию о запасных частях, изготовляемых или реализуемых Поставщиком, а именно стоимость и номенклатуру запасных частей, которые Заказчик может выбрать для закупки у Поставщика и использовать их после истечения гарантийного срока.

18. Поставщик, в случае прекращения производства им запасных частей, должен:

а) заблаговременно уведомить Заказчика о предстоящем свертывании производства, с тем, чтобы позволить ему произвести необходимые закупки в необходимых количествах;

б) в случае необходимости вслед за прекращением производства бесплатно предоставить Заказчику планы, чертежи и техническую документацию на запасные части.

19. Поставщик гарантирует, что товары, поставленные в рамках Договора:

1) являются новыми, неиспользованными, новейшими либо серийными моделями, отражающими все последние модификации конструкций и материалов, если Договором не предусмотрено иное;

2) не имеют дефектов, связанных с конструкцией, материалами или работой, при нормальном использовании поставленных товаров в условиях, обычных для страны Заказчика.

20. В случае появления дефектов в конструкциях, материалах, изготовленных Поставщиком в строгом соответствии с технической спецификацией, представленной Заказчиком, Поставщик не несет ответственности за упущения Заказчика в его (Заказчика) технической спецификации.

21. Эта гарантия действительна в течение ______ дней после (указать требуемый срок гарантии) доставки всей партии товаров или ее части в зависимости от конкретного случая и их приемки на конечном пункте назначения, указанном в Договоре.

22. Заказчик обязан оперативно уведомить Поставщика в письменном виде обо всех претензиях, связанных с данной гарантией.

23. После получения уведомления о выходе товара из строя поставщик должен в срок не более 72 (семьдесят два) часов с момента получения уведомления обеспечить выезд квалифицированного специалиста на место для определения причин, сроков предполагаемого ремонта. Поставщик должен произвести ремонт, используя запасные части и узлы, произведенные заводом-изготовителем, или замену бракованного товара или его части без каких-либо расходов со стороны заказчика в течение одного месяца.

24. Если Поставщик, получив уведомление, не исправит дефект(ы) в течение одного месяца, Заказчик может применить необходимые санкции и меры по исправлению дефектов за счет Поставщика и без какого-либо ущерба другим правам, которыми Заказчик может обладать по Договору в отношении Поставщика.

25. Никакие отклонения или изменения (чертежи, проекты или технические спецификации, метод отгрузки, упаковки, место доставки, или услуги, предоставляемые Поставщиком и иные) в документы Договора не допускаются, за исключением письменных изменений, подписанных обеими сторонами.

26. Если любое изменение ведет к уменьшению стоимости или сроков, необходимых Поставщику для поставки любой части товаров по Договору, то цена Договора или график поставок, или и то и другое соответствующим образом корректируется, а в Договор вносятся соответствующие поправки. Все запросы Поставщика на проведение корректировки в рамках данной статьи должны быть предъявлены в течение 30 (тридцати) дней со дня получения Поставщиком распоряжения об изменениях от Заказчика.

Глава 6. Ответственность Сторон

27. Поставщик ни полностью, ни частично не должен передавать кому-либо свои обязательства по настоящему Договору без предварительного письменного согласия Заказчика.

28. Поставка товаров и предоставление услуг должны осуществляться Поставщиком в соответствии с графиком, указанным в таблице цен.

29. Задержка с выполнением поставки со стороны поставщика приводит к удержанию обеспечения исполнения договора и выплате неустойки.

30. Если в период выполнения Договора Поставщик в любой момент столкнется с условиями, мешающими своевременной поставке товаров, Поставщик должен незамедлительно направить Заказчику письменное уведомление о факте задержки, ее предположительной длительности и причине(ах). После получения уведомления от Поставщика Заказчик должен оценить ситуацию и может, по согласованию с администратором бюджетной программы, продлить срок выполнения Договора поставщиком. В этом случае, такое продление должно быть ратифицировано сторонами путем внесения поправки в Договор.

31. За исключением форс-мажорных условий, если Поставщик не может поставить товары в сроки, предусмотренные Договором, Заказчик без ущерба другим своим правам в рамках Договора вычитает из цены Договора в виде неустойки сумму в размере 0,1 (ноль целых одна десятая) процентов от суммы недопоставленного или поставленного с нарушением сроков товара.

32. Поставщик не лишается своего обеспечения исполнения Договора и не несет ответственность за выплату неустоек или расторжение Договора в силу невыполнения его условий, если задержка с выполнением Договора является результатом форс-мажорных обстоятельств.

33. Для целей Договора форс-мажор означает событие, не связанное с просчетом или небрежностью Стороны, и имеет непредвиденный характер неподвластное контролю любой из Сторон (стихийные бедствия, издание нормативных актов или распоряжений государственных органов, запрещающих или каким-либо иным образом препятствующих исполнению обязательств) при условии, что эти обстоятельства сделали невозможным исполнение любой из Сторон своих обязательств по Договору.

34. При возникновении форс-мажорных обстоятельств Сторона, у которой они возникли, направляет другой Стороне письменное уведомление о таких обстоятельствах и их причинах и подтверждает их наступление соответствующими документами в течение десяти календарных дней с момента возникновения форс-мажорных обстоятельств. В этом случае действие Договора приостанавливается до прекращения форс-мажорных обстоятельств, и срок действия Договора продлевается соответственно сроку действия форс-мажорных обстоятельств. Неуведомление или несвоевременное уведомление лишает Сторону права ссылаться на любые вышеуказанные обстоятельства как основание, освобождающее от ответственности за ненадлежащее исполнение, либо неисполнение обязательств по Договору.

35. В случае, если форс-мажорные обстоятельства длятся более одного календарного месяца, Стороны вправе принять решение о прекращении действия Договора путем заключения письменного соглашения об этом. При этом Стороны производят взаиморасчет за фактически поставленный товар.

36. Заказчик может в любое время расторгнуть Договор, направив Поставщику соответствующее письменное уведомление, если Поставщик становится банкротом или неплатежеспособным. В этом случае, расторжение осуществляется немедленно, и Заказчик не несет никакой финансовой обязанности по отношению к Поставщику при условии, если расторжение Договора не наносит ущерба или не затрагивает каких-либо прав на совершение действий или применение санкций, которые были или будут впоследствии предъявлены Заказчику.

37. Заказчик может в любое время расторгнуть Договор в силу нецелесообразности его дальнейшего выполнения, направив Поставщику соответствующее письменное уведомление. В уведомлении должна быть указана причина расторжения Договора, должен оговариваться объем аннулированных договорных обязательств, а также дата вступления в силу расторжения Договора.

Когда Договор аннулируется в силу таких обстоятельств, Поставщик имеет право требовать оплату только за фактические затраты, связанные с расторжением по Договору, на день расторжения. Заказчик и Поставщик должны прилагать все усилия к тому, чтобы разрешать в процессе прямых переговоров все разногласия или споры, возникающие между ними по Договору или в связи с ним.

38. Если в течение 21 (двадцати одного) календарного дня после начала таких переговоров Заказчик и Поставщик не могут разрешить спор по Договору, любая из сторон может потребовать решения этого вопроса в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

39. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, а также в связи с заключением или прекращением настоящего Договора, Стороны заверяют, что Стороны и их работники, и, насколько известно Сторонам, их аффилированные лица, агенты, представители, посредники и (или) субподрядчики (соисполнители) не совершают, не побуждают к совершению действий, нарушающих либо способствующих нарушению законодательства Республики Казахстан, в том числе в области противодействия коррупции, а также соблюдают антикоррупционные требования согласно приложению к Договору.

Глава 7. Конфиденциальность

40. Информация, предоставляемая одной Стороной для другой Стороны в результате действия Договора, является конфиденциальной сроком до 3 (трех) лет после истечения или расторжения Договора, кроме тех случаев, когда информация:

1) во время раскрытия находилась в публичном доступе;

2) после раскрытия другой Стороне поступает в публичное пользование путем публикации или иным образом без нарушения Договора раскрывающей Стороной (путем предоставления по запросам государственных, правоохранительных и судебных органов);

3) во время раскрытия другой Стороной находилась во владении у Стороны и не была приобретена прямо или косвенно у такой Стороны;

4) была получена от третьей стороны, однако такая информация не была представлена третьей стороне напрямую или косвенно со Стороны, гарантирующей конфиденциальность;

5) представляется суду, государственным органам, частным судебным исполнителям в предусмотренных законодательством Республики Казахстан случаях.

41. Сторона, подтверждающая свое обязательство в соответствии с Договором, возлагает на себя бремя доказывания, в случае установления нарушения такого обязательства.

Глава 8. Заключительные положения

42. Договор составляется на казахском и русском языках. В случае, если второй стороной Договора является иностранная организация, то второй экземпляр может переводиться на язык в соответствии с законодательством Республики Казахстан о языках. В случае необходимости рассмотрения Договора в судебном порядке рассматривается экземпляр Договора на казахском или русском языках. Вся относящаяся к Договору переписка и другая документация, которой обмениваются стороны, должны соответствовать данным условиям.

43. Любое уведомление, которое одна сторона направляет другой стороне в соответствии с Договором, высылается в виде письма, телеграммы, телекса или факса с последующим предоставлением оригинала.

44. Уведомление вступает в силу после доставки или в указанный день вступления в силу (если указано в уведомлении), в зависимости от того, какая из этих дат наступит позднее.

45. Налоги и другие обязательные платежи в бюджет подлежат уплате в соответствии с налоговым законодательством Республики Казахстан.

46. Поставщик обязан внести обеспечение исполнения Договора в форме, объеме и на условиях, предусмотренных в тендерной документации.

47. Настоящий Договор вступает в силу после регистрации его Заказчиком в территориальном органе казначейства Министерства финансов Республики Казахстан (для государственных органов и государственных учреждений) либо после подписания Сторонами и внесения Поставщиком обеспечения исполнения Договора.

Дата регистрации в территориальном органе казначейства (для государственных органов и государственных учреждений): ________________.

48. Настоящий Договор закупа товара регулирует правоотношения, возникающие между Заказчиком и Поставщиком в процессе осуществления Заказчиком закупа лекарственных средств и медицинских изделий. Любые вносимые в настоящий Договор изменения и дополнения должны соответствовать законодательству Республики Казахстан, тендерной документации Заказчика, тендерной заявке Поставщика и протоколу об итогах тендера.

Глава 9. Адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон:

| Заказчик: _____________________ БИН Юридический адрес: Банковские реквизиты Телефон, e-mail Должность ________________ Подпись, Ф.И.О. (при его наличии) Печать (при наличии) | Поставщик: _____________________ БИН Юридический адрес: Банковские реквизиты Телефон, e-mail Должность ________________ Подпись, Ф.И.О. (при его наличии) Печать (при наличии) |
| --- | --- |

Приложение

к Типовому договору

закупа лекарственных средств

и (или) медицинских изделий

(между Заказчиком и Поставщиком)

Антикоррупционные требования

1. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, а также в связи с заключением или прекращением настоящего Договора, Стороны заверяют, что Стороны и их работники, и, насколько известно Сторонам, их аффилированные лица, агенты, представители, посредники и (или) субподрядчики (соисполнители) не совершают, не побуждают к совершению действий, нарушающих либо способствующих нарушению законодательства Республики Казахстан, в том числе в области противодействия коррупции, не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели.

2. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, а также в связи с заключением или прекращением настоящего Договора, Стороны заверяют, что Стороны и их работники, и, насколько известно Сторонам, их аффилированные лица, агенты, представители, посредники и (или) субподрядчики (соисполнители) не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего Договора законодательством, как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования Антикоррупционного законодательства.

3. Каждая из Сторон настоящего Договора отказывается от стимулирования каким-либо образом работников другой Стороны, в том числе путем предоставления денежных сумм, подарков, безвозмездного выполнения в их адрес работ (услуг) и другими способами, ставящего работника в определенную зависимость, и направленными на обеспечение выполнения этим работником каких-либо действий в пользу стимулирующей его Стороны.

4. Каждая из Сторон запрашивает у другой Стороны любые документы, содержащие сведения по исполнению настоящего Договора в целях анализа хода исполнения настоящего Договора.

5. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо антикоррупционных условий, соответствующая Сторона уведомляет другую Сторону в письменной форме.

6. В письменном уведомлении Сторона ссылается на факты или предоставляет материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящих условий контрагентом, его аффилированными лицами, работниками, агентами, представителями, посредниками и (или) субподрядчиками (соисполнителями), выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования Антикоррупционного законодательства.

7. Стороны настоящего Договора признают проведение процедур по предотвращению коррупции и контролируют их соблюдение. При этом Стороны прилагают разумные усилия, чтобы минимизировать наличие деловых отношений с контрагентами, которые предположительно вовлечены в коррупционную деятельность, а также оказывают взаимное содействие друг другу в целях предотвращения коррупции.

8. Сторона, получившая письменное уведомление в соответствии с пунктом 5 настоящего Антикоррупционного требования, в течение 10 (десяти) календарных дней проводит расследование и представляет его результаты в адрес другой Стороны.

Приложение 8
к Тендерной документации

Исх. № __________

Дата ____________

Кому:

___________________________________

___________________________________

(наименование и реквизиты Единого

дистрибьютора, организатора

закупа, заказчика)

Банковская гарантия (вид обеспечения исполнения договора)

Наименование банка: _____________________________________________________________________

(наименование, бизнес-идентификационный номер и другие реквизиты банка)

Гарантийное обязательство № _____________________

| _________________ (местонахождение) | «___»___________ _____ г. |
| --- | --- |

Принимая во внимание, что ____________________________ (наименование Поставщика/ Исполнителя), (далее – Поставщик/Исполнитель) заключил Договор/Дополнительное соглашение №________ от «__» ______ г. (далее – Договор/Дополнительное соглашение) на поставку (оказание) __________________________________

_______________________________________________________________________________________________

(описание товаров или услуг)

и Вами было предусмотрено в Договоре/Дополнительном соглашении, что Поставщик/Исполнитель внесет обеспечение его исполнения в виде банковской гарантии на общую сумму ________________________________ (сумма в цифрах и прописью) тенге.

Настоящим Банк __________________________________ (наименование банка) подтверждает, что является гарантом по вышеуказанному Договору и берет на себя безотзывное обязательство выплатить Вам по Вашему требованию сумму, равную ______________________________________ (сумма в цифрах и прописью), по получении Вашего письменного требования на оплату, по основаниям, предусмотренным Договором и Правилами организации и проведения закупа лекарственных средств, медицинских изделий и специализированных лечебных продуктов в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, дополнительного объема медицинской помощи для лиц, содержащихся в следственных изоляторах и учреждениях уголовно-исполнительной (пенитенциарной) системы, за счет бюджетных средств и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования, фармацевтических услуг, утвержденным Приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 7 июня 2023 года № 110, а также письменного подтверждения того, что Поставщик/Исполнитель не исполнил или исполнил ненадлежащим образом свои обязательства по Договору.

Данная гарантия вступает в силу со дня ее подписания и действует до момента полного исполнения Поставщиком своих обязательств по Договору.

Подписи уполномоченных лиц Банка

(с указанием должности и Ф.И.О. (при его наличии))

Печать Банка